模拟定位CT

货物需求一览表及技术规格

标有“★”的参数为关键性参数，必须无条件满足，如有一项不满足，视为未实质性响应采购需求。标有“*”的参数为核心技术参数，如有一项不能满足，则扣5分，其他项目不满足，则一项扣2分，扣完为止。

| 序号 | 招标技术参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.2 | 驱动方式 | 钢带驱动或磁悬浮线性马达 |
| *1.3 | 冷却方式 | 风冷或水冷（如果有水冷方案，必须提供水冷方案，并且需提供两套进口水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装和调试）。 |
| 1.4 | 扫描方式 | 一次采集16层／360度 |
| ★1.5 | 扫描架孔径 | ≥80cm |
| 1.6 | 扫描架倾角 | ≥±30° |
| *1.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度 | ≥20mm |
| 1.8 | 探测器有效物理排数 | ≥24排 |
| *1.9 | 每排探测器物理个数 | ≥900个 |
| 1.10 | 定位像方向 | 前后/后前/侧位 |
| *1.11 | 最大单次连续螺旋时间 | ≥120秒 |
| 1.12 | 扫描时间 | ≤0.5秒/360度（512X512距阵） |
| *1.13 | 扫描层厚 | ≥0.625mm（16层扫描模式） |
| 1.14 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 1.15 | 最大显示视野 | ≥70cm |
| 1.16 | 机架上设有呼吸指示灯 | 提供 |
| *1.17 | 探测器单元总数 | ≥21600 个 |
| 2 | 球管高压发生器 |  |
| *2.1 | 球管阳极热容量 | ≥8.0M |
| 2.2 | 最大阳极冷却率 | ≥2000KHU/min |
| *2.3 | 最大管电流 | ≥800mA |
| 2.4 | 最小管电流 | ≤10mA |
| 2.5 | 最大管电压 | 80KV、100KV、120KV、140KV 四档可变 |
| 2.6 | 高压发生器功率 | ≥100KW |
| *2.7 | 小焦点大小 | ≤0.6×0.7mm |
| *2.8 | 大焦点大小 | ≤0.9×0.9mm |
| *2.9 | 球管和 CT 主机为同一品牌 | 球管和 CT 主机为同一品牌 |
| 3 | 扫描床系统 |  |
| 3.1 | 可扫描范围 | ≥160cm |
| 3.2 | 床面定位精度 | ≤±0.25mm |
| 3.3 | 载重量 | ≥290 Kg |
| 3.4 | 放疗定位专用碳素纤维平面床板 | 提供 |
| 4 | 图像质量 |  |
| 4.1 | 空间分辨率（条件：X-Y轴0%MTF） | ≥15.4 lp/cm |
| 4.2 | 低密度分辨率 | 5mm@0.3%≤13.3mGy 20cm CATPHAN phantom |
| 4.3 | CT值范围 | -31743~ +31743Hu |
| *4.4 | 微辐射影像重建算法 | GE提供ASIR，Philips提供iDose4， Siemens提供Safire, Toshiba提供AIDR 3D |
| 5 | 主操作台计算机系统 |  |
| 5.1 | 主频 | ≥2×2 GHz |
| 5.2 | 硬盘 | ≥1T |
| 5.3 | 内存 | ≥12G |
| 5.4 | 硬盘存储量 | ≥250,000幅512×512不压缩图像 |
| 5.5 | 显示距阵 | ≥1024×1024 |
| 5.6 | 重建时间 (512x512) | ≥16幅/秒 |
| 5.7 | 高分辨率彩色显示器2台 | ≥19’LCD |
| 5.8 | 在主操作台上独立完成3D、MPR、CTA等所有应用功能 | 提供 |
| 6 | 其他 |  |
| 6.1 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 6.2 | 网络接口功能DICOM3.0 | 具备 |
| 6.3 | 远程维修诊断功能 | 具备 |
| 6.4 | 激光相机DICOM接口功能 | 具备 |
| *7 | 无需外接附件的呼吸门控系统 | 提供。 技术要求：无需腹带或红外相机等设备描记呼吸曲线，而是通过跟踪内部解剖信息来进行实时呼吸跟踪成像。 |
| 7.1 | 无需任何外接设备采集呼吸运动图像 | 提供 |
| 7.2 | 具有回顾性电影扫描模式 | 提供 |
| 7.3 | 自动将不同呼吸期象图像分类 | 提供 |
| 7.4 | 4D 呼吸运动电影显示 | 提供 |
| 8 | 保修 |  |
| *8.1 | 设备免费保修期 | 整机保修壹年 |
| 9 | 激光定位灯 | 一套 |
| 10 | CT专用双筒高压注射器 | 一套 |