神经磁刺激器招标参数

项目概况：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

一、主要技术性能要求

1、刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

2、重复经颅磁刺激主机

★2.1最大输出刺激脉冲频率≥100Hz，在100Hz和50Hz时允许最大刺激强度分别为：48%@100Hz；89%@50Hz；

★2.2输出脉冲宽度：≤300us，频率误差范围≤±3%；

★2.3 可达到的最大输出强度：≥4.2T，强度误差范围：≤±5%；

3、控制装置

3.1 控制器触屏尺寸：≥10英寸；

3.2 控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示≥两个独立的窗口，同步呈现两个MEP信号；

3.3 控制器屏幕上可实时显示线圈规格、线圈温度；

3.4 控制器屏幕上以20级梯度趋势图方式实时呈现显示线圈温度；

4 、操作软件

4.1 控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态；

4.2 持续超过10分钟未触发系统将自动保护；

★4.3 刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、自由组合刺激、以及丛刺激（iTBS和cTBS）模式；

5、磁刺激线圈

★5.1线圈直径为70mm；

5.2线圈冷却系统为动态循环冷却系统，适合长时间连续工作，非被动冷却、非液体冷却；

5.3线圈温度允许值：41度，当线圈表面温度达到或超过41度时，系统自动停机保护；

★6 、运动阈值（MEP）测量

6.1配置运动诱发电位放大器,通道数≥2通道，可同时采集两个以上部位的运动诱发电位信号并在磁刺激控制器屏幕上同步显示；

6.2运动阈值自动计算

7、 分体式模块化架构

7.1 磁刺激主机、控制器、储能单元为模块化架构；

7.2 独立线圈支架带脚轮可移动；

★7.3支持将几台主机连接在一起并且通过一个线圈来释放磁刺激；

★8、支持安慰剂刺激线圈双盲对照实验；

★9、支持以其他技术模态同步联合应用，形式包括但不限于： 与EEG（脑电图）同步联合应用、与fMRI（磁共振成像）同步联合应用、与NIRS(近红外脑成像)同步联合应用。。

二、基本配置：

重复经颅磁刺激主机 一台；

专用PSU能量单元 一个；

磁刺激线圈 一个；

双通道运动诱发电位模块 一个；

专用控制器 一套；

专用推车 一台。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于一年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话24小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |

科室主任签字确认：