椎间盘镜（侧路）手术系统

一、设备器械技术要求：

|  | 货物名称 | 招标规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子主机 | 1、主机有消融凝血及消融定时两个功能； 2、皱缩、消融功率：≤30W，分1-4档可调，阻抗自动调节，脉冲波输出； 3、等离子体止血、消融温度40-60℃,等离子体镜下汽化、切割温度40-70℃； 4、双极或多极设计，不用负极板； 5、配脚踏开关组件； 6、一次性等离子刀头，伸缩行程≥13mm，最大偏移≥7mm。 | 台 | 1 |
| 2 | 椎间盘镜 | 插入部分最大外径： ≥ 6.3mm， 器械通道直径：≥3.7mm，工作长度：≥181mm，视向角≥30°，视场角≥80° | 支 | 1 |
| 3 | 窥镜消毒盒 |  | 个 | 1 |
| 4 | 穿刺针 | 16G穿刺针：Ф直径1.6 ，长度≥ 200mm，带针芯 | 支 | 1 |
| 5 | 穿刺针 | 18G穿刺针：Ф直径1.2 ，长度≥160mm，带针芯 | 支 | 2 |
| 6 | 穿刺针 | 20G穿刺针：Ф直径0.9， 长度≥310mm，带针芯 | 支 | 2 |
| 7 | 穿刺针 | 定位穿刺针套装：Ф直径3.2 长度≥ 190mm， 针芯Ф长度≥2.4 mm（尖头、钝头），3件/套 | 支 | 2 |
| 8 | 骨钻 | 螺纹定位骨钻：Ф直径≥2.4 ，长度 ≥250mm | 支 | 1 |
| 9 | 导丝 | Ф直径0.8 长度≥ 400mm | 支 | 2 |
| 10 | 导丝 | Ф直径1.2 长度≥ 400mm | 支 | 2 |
| 11 | 扩张管 | 一级扩张导管：Ф直径≥3.2 × Ф1.5 ，长度≥ 235mm | 支 | 1 |
| 12 | 扩张管 | 二级扩张导管：Ф直径≥5.0 × Ф3.4， 长度≥ 212mm | 支 | 1 |
| 13 | 扩张管 | 三级扩张导管：Ф直径≥6.4 × Ф5.2 ，长度≥ 190mm | 支 | 1 |
| 14 | 扩张管 | 四级扩张导管：Ф直径≥7.5 × Ф6.5 ，长≥度175mm | 支 | 1 |
| 15 | 扩张管 | 双通道扩张管：Ф直径≥6.4 ，长度≥ 210mm | 支 | 1 |
| 16 | 推杆 | 环锯去骨推杆Ф直径≥5.9，长度≥210mm | 支 | 1 |
| 17 | 推杆 | 环锯去骨推杆Ф直径≥3.2，长度≥280mm | 支 | 1 |
| 18 | 骨钻 | 5.0扩孔环锯：Ф直径≥5.0 × Ф3.4， 长度≥ 225mm | 支 | 1 |
| 19 | 骨钻 | 6.4扩孔环锯：Ф直径≥6.4 × Ф5.2 ，长度≥ 210mm | 支 | 1 |
| 20 | 骨钻 | 7.5扩孔环锯：Ф直径≥7.5 × Ф6.5， 长度≥ 200mm | 支 | 1 |
| 21 | 骨钻 | 镜下环锯：Ф直径≥3.6 × Ф1.5 ，长度≥320mm | 支 | 1 |
| 22 | 钝头铰刀 | 4.6钝头螺纹骨钻：Ф直径≥4.6 × Ф3.4 ，长度≥ 220mm | 支 | 1 |
| 23 | 钝头铰刀 | 5.9钝头螺纹骨钻：Ф直径≥5.9 × Ф4.8 ，长度≥ 220mm | 支 | 1 |
| 24 | 钝头铰刀 | 7.5钝头螺纹骨钻：Ф直径≥7.5 × Ф6.5 ，长度≥ 210mm | 支 | 1 |
| 25 | 骨钻 | 170镜外可视环锯（粗齿）：Ф直径 ≥7.5 × Ф6.5 ，长度≥ 170mm | 支 | 1 |
| 26 | 骨钻 | 170镜外可视环锯（细齿）：Ф直径≥ 7.5 × Ф6.5 ，长度 ≥170mm | 支 | 1 |
| 27 | 骨钻手柄 | 通用骨钻手柄 | 支 | 1 |
| 28 | 骨钻保护管 | 150镜外环锯工作套管（短舌）： Ф直径≥ 8.4 × Ф7.6 ，≥长度150mm | 支 | 1 |
| 29 | 骨钻保护管 | 150镜外环锯工作套管（短舌）： Ф直径≥ 8.4 × Ф7.6 长度≥ 150mm | 支 | 1 |
| 30 | 工作套管 | 45° 斜口工作套管：Ф直径≥7.5 × Ф6.5 ，长度≥ 175mm | 支 | 1 |
| 31 | 工作套管 | 30° 斜口工作套管：Ф直径≥7.5 × Ф6.5 ，长度≥175mm | 支 | 1 |
| 32 | 工作套管 | 弧形口工作套管：Ф直径≥7.5 × Ф6.5 ，长度≥ 175mm | 支 | 1 |
| 33 | 髓核钳 | 45° 髓核钳：Ф直径≥2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 34 | 髓核钳 | 平口髓核钳：Ф直径≥2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 35 | 髓核钳 | 锯齿状髓核抓钳：Ф直径≥2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 36 | 髓核钳 | 上翘型切断钳Ф直径≥2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 37 | 枪 钳 | 40°咬骨钳带手柄：Ф直径≥ 3.5mm，工作长度≥360mm，钳杆可拆卸 | 支 | 1 |
| 38 | 解剖器 | 神经剥离子：Ф直≥径2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 39 | 神经钩 | 神经拉钩：Ф直径≥2.5mm，工作长度≥320mm | 支 | 1 |
| 40 | 解剖器 | 可弯曲神经探棒：Ф直径≥ 2.5mm，工作长度≥300mm，伸缩头 | 支 | 1 |
| 41 | 助推器 | 带缓冲垫骨锤 | 支 | 1 |
| 42 | 器械盒 |  | 个 | 1 |
| 43 | 器械托盘 |  | 个 | 1 |
| 44 | ★椎间盘镜（颈椎） | 插入部分最大外径：≤6.3mm， 工作长度：≤ 125mm | 支 | 1 |
| 45 | 窥镜消毒盒 |  | 个 | 1 |
| 46 | 扩张管 | 一级扩张导管：Ф外径≤2.5，长度≤170mm，内径Ф≤0.9mm | 支 | 1 |
| 47 | 扩张管 | 二级扩张导管：Ф外径≤6.4，长度≤150mm，内径Ф≤2.6mm | 支 | 1 |
| 48 | 骨钻 | 镜下环锯：Ф直径≤3.6，长度≤340mm | 支 | 1 |
| 49 | 工作套管 | 40°斜口工作套管：Ф直径≤7.5，长度≤120mm | 支 | 1 |
| 50 | 工作套管 | 30°斜口工作套管：Ф直径≤7.5，长度≤120mm | 支 | 1 |
| 51 | 工作套管 | 弧形工作套管：Ф直径≤7.5，长度≤120mm | 支 | 1 |
| 52 | 髓核钳 | 45° 髓核钳：Ф直径≤2.5mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 53 | 切断钳 | Ф直径≤2.5mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 54 | 髓核钳 | 平口髓核钳：Ф直径≤3.0mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 55 | 抓 钳 | 锯齿状髓核抓钳：Ф直径≤2.5mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 56 | 弧刃刀 | Ф直径≤2.8mm，工作长度≤280mm，前弯刃 | 支 | 1 |
| 57 | 解剖器 | 神经剥离子：Ф直径≤2.5mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 58 | 神经钩 | 神经拉钩：Ф直径≤2.5mm，工作长度≤280mm | 支 | 1 |
| 59 | 消毒盒 |  | 个 | 1 |

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |
| ★7 | 耗材必须开放。投标人承诺所投设备支持市面所有一次性等离子刀头，否则将被取消中标资格并支付违约金2万元。 |