## 真空管
名称 | 规格 | 数量 | 参数
一次性真空生化管 | 5ml | 7200 | 1、参考规格：13*100mm 2、材质为：玻璃材质. 3、无添加剂，内壁涂硅酮，未加促凝剂或抗凝剂，表面及内壁光洁度高、透明、无杂质. 标本种类 ：血清 4、适用范围:用于所有的血清生化和免疫项目以及血库中的试验项目，离心后管口和管壁无纤维蛋白和红细胞吸附现象，无纤维蛋白漂浮在血清内 5、最大真空误差±10%，要求采血量5ml； 6、安全护帽及玻璃材质管壁，无破损、污染、泄露； 7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 8、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 10、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
一次性真空生化管（分离胶） | 5ml | 360000 | 1、参考规格：13*100mm 2、材质为：PET材质. 3、添加剂种类为促凝剂/分离胶，表面及内壁光洁度高、透明、无杂质. 标本种类 ：血清 4、适用范围:用于血清生化学、免疫学、生化类等；内壁均匀喷雾涂布以硅物质为主要成分的促凝剂，高度惰性分离胶位于试管底部，具备对常规实验项目无任何物理性或化学性的干扰特性，15-30 分钟离心可以得到清晰、透亮、量多的血清标本，耐低温储存，可实现冷冻储存标本，具备高度稳定性，在储存和离心后无“滴油”现象。 5、最大真空误差±10%，要求采血量5ml； 6、安全护帽及高密度塑料材质管壁，无破损、污染、泄露； 7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 8、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 10、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
一次性血常规管 | 2ml | 140000 | 1、参考规格：13*100mm 2、材质为：PET材质. 3、添加剂种类为EDTA.K2，添加剂浓度 1.5-2.2mg/ml血液；添加剂状态呈雾状均匀涂布管壁，能迅速混合均匀，EDTA 具有保护细胞形态效果，采用喷雾状态处理添加剂不会稀释标本、不易溶血。表面及内壁光洁度高、透明、无杂质. 标本种类 ：全血 4、适用范围:用于血清生化学、免疫学、生化类等；内壁均匀喷雾涂布以硅物质为主要成分的促凝剂，高度惰性分离胶位于试管底部，具备对常规实验项目无任何物理性或化学性的干扰特性，15-30 分钟离心可以得到清晰、透亮、量多的血清标本，耐低温储存，可实现冷冻储存标本，具备高度稳定性，在储存和离心后无“滴油”现象。 5、最大真空误差±10%，要求采血量5ml； 6、安全护帽及高密度塑料材质管壁，无破损、污染、泄露； 7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 8、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 10、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
一次性凝血管 | 2ml | 36000 | 1、参考规格：13*75mm 2、材质为：玻璃材质. 3、添加剂种类为柠檬酸钠，添加剂浓度：3.2%柠檬酸钠的真空采血管，表面及内壁光洁度高、透明、无杂质. 标本种类 ：血浆 4、适用范围:用于所有常规凝血试验项目、血小板聚集和标本采集准备等 5、最大真空误差±10%，要求采血量1.8ml； 6、安全护帽及玻璃材质管壁，无破损、污染、泄露； 7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 8、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 10、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
肝素管 | 5ml | 5400 | 1、参考规格：13*100mm 2、材质为：玻璃材质. 3、添加剂种类为肝素钠，添加剂浓度:12-30IU/ml；内壁均匀喷雾涂布肝素钠，表面及内壁光洁度高、透明、无杂质. 标本种类 ：血浆 4、适用范围:用于急诊生化项目、血流变、结核杆菌基因等的检测。 5、最大真空误差±10%，要求采血量5ml； 6、安全护帽及玻璃材质管壁，无破损、污染、泄露； 7、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 8、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 9、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 10、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
配血专用管 | 6ml | 10000 | 1、参考规格：13*100mm，容量 6ml； 2、材质为：PET 材质. 3、冻干喷雾态 EDTA-K2 抗凝剂抗凝真空采血管，表面及内壁光洁度高、透明、 无杂质. 4、最大真空误差±10%，满足 6ml 留样需求； 5、安全护帽及高密度塑料材质管壁，无破损、污染、泄露； 6、有效防止传染病源血液的泄漏，分解后环保不污染环境； 7、内壁及胶塞均经过医用级硅化处理，可减少细胞损伤，减少细胞挂壁； 8、丁基胶塞为低磨损胶塞，减少进样针的损伤； 9、试管能承受 50Kpa 的压力，持续 15s 无破裂现象。
一次性真空采血针头 | 7# | 250000 | 1.适用范围：与负压采血管配套使用，用于人体静脉血样采集
微量采血管 | 40ul | 10000 | 1.产品参数：采用高硼硅玻璃，并经硅化处理，20℃容量精度<±1%。 2.适用范围：用于人体末梢微量血液标本采集