# 尿特殊蛋白试剂招标要求

- 项目概况：

尿特殊蛋白试剂主要是用于临床慢性肾脏病的早期筛查；

- 技术要求

- ★试剂检测原理：胶乳免疫比浊法，适用科室现有仪器AU5800或日立3500。

2、试剂说明书预期用途样本类型需明确包含“尿液”样本。

3、★试剂说明书检验方法的局限性部分需标明该试剂的安全区（勾状效应）。并且微量白蛋白的抗原过剩范围要求大于48000mg/L。

4、试剂所有项目应具有国家卫健委临检中心室间质评的独立分组（提供证明）。

5、试剂配套同品牌液体校准品和液体质控品，同时配套多项非定值室内质控品。质控品应为液体质控，至少包含该6个项目，具有高、低两个浓度水平。

7、试剂使用前需上机验证，满足临床科室使用要求。

8、所投试剂符合以下性能指标：

| 序号 | 项目 | 线性范围 | 准确度 （B%） | 批间相对极差 （R%） | 批内变异系数（CV%） | 年用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转铁蛋白 | 1.0-85 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 17160 |
| 2 | β2微球蛋白 | 0.2-20 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 15840 |
| 3 | α1微球蛋白 | 1.0-150 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 15180 |
| 4 | 微量白蛋白 | 12-900 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 16500 |
| 5 | 免疫球蛋白G | 5.0-180 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 15840 |
| 6 | 视黄醇结合蛋白 | 0.1-19 mg/L | ±15 | <10 | <7.5 | 15840 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，供货时间须按医院要求（提供承诺函）。 |
| ★3 | 投标公司须具备国家要求的相关资格。 |
| 4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |
| 6 | 试剂效期≥1年。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 合作期内免费提供设备维保。 |