## 全自动化学发光测定仪及配套高血压五项肝纤四项及c-p胰岛素检测试剂盒 招标要求

一、项目概况：

通过高血压五项肝纤四项及c-p胰岛素的检测，可以为临床医生在高血压、肝纤化、糖尿病的诊断及鉴别诊断提供参考依据。

- 技术要求：

- 、设备参数：

1、检测方法：磁微粒化学发光法；

2、标本类型：人血清

3、基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验

4、样本测试速度：≥200测试/小时

5、反应杯：能储存≥2000个反应杯。

6、样本位：单模块单批次放置≥100个（可循环追加，连续加载），放置样本架≥20个（5个样本位/架）

7、样本处理能力：≥190个孵育位；

8、液体水平检测：具备液面检测功能、凝块检测功能

9、试剂位：每个单模块≥24个试剂位，试剂位有在机冷藏功能（4℃-10℃），磁珠试剂支持不间断搅拌。支持在线预约更换；底物存放区可放置≥两套底物

10、重复性：批内测量重复性CV≤8%

11、线性相关性：线性相关系数（r）≥0.99

12、携带污染率≤10-5。

（二）、试剂参数：

1、检测方法：磁微粒化学发光法；

2、标本类型：人血清、血浆；

3、样本离心后放置仪器标本位全自动检测；

4、试剂参考规格：100人份/盒；

5、试剂盒在2-8℃储存，试剂效期≥1年，试剂包竖立向上存放,首次使用后，在机载或在2-10℃的环境下稳定期为28天；

6、

（1）、高血压五项检测范围及线性相关系数：皮质醇：0.1～60µg/dL；醛固酮：10～1000pg/mL；促肾上腺皮质激素：1～2000pg/mL；肾素：1～500pg/mL；血管紧张素II：10～1000pg/mL；r≥0.9900；重复性：变异系数CV（％）不大于7.5％；

（2）、肝纤四项试剂的性能指标及线性相关系数：透明质酸60～1000ng/mL，层黏连蛋白50～800ng/mL，III型前胶原N端肽3～100ng/mL，IV型胶原试剂盒50～1000ng/mL，线性相关系数：r≥0.9900，重复性：变异系数CV（％）不大于7.5％。

（3）、胰岛素C-P检测范围及线性相关系数：胰岛素1～300uIU/mL，C-P 0.2～30ng/mL；线性相关系数：r≥0.9900，重复性：变异系数CV（％）不大于7.5％。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |