-20/4℃低温冰箱 医疗器械技术参数

- 总体要求

主要用于医院等进行冷藏、冷冻存储药品、试剂或样本。

- 主要构成

主要由箱体、内胆、门体、压缩机、制冷剂、温控系统、显示系统、风循环系统等部分构成。

三、材质要求

要求材质：箱体及内胆为PCM钢板，冷藏室、冷冻室及门体发泡层为环戊烷发泡体系，制冷剂为无氟环保碳氢制冷剂等。

四、技术要求

1、工作频率50±1Hz。

2、样式：立式，上下双门。

3、有效容积(L)：≥250L（冷藏室≥160L，冷冻室≥90L）。

4、采用环戊烷发泡体系，冷藏室发泡层厚度≥45mm，冷冻室发泡层厚度9≥0mm。

5、门体材质：发泡门

6、采用无氟环保碳氢制冷剂。

7、高精度微电脑温度控制系统，双数码管独立显示上下室温度、各项报警、各项设定参数、环境温度等。

8、双压缩机独立双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，冷冻室可单独关闭。

9、数字温度显示，显示冷藏和冷冻温度，可通过调整设定温度使箱内冷藏温度恒定控制在2～8℃；冷冻温度-10℃到-25℃可调；调节增量为0.1℃，显示精度0.1℃。

10、冷藏室强制风循环，确保箱体内部温度均匀性保持在±1.5℃内，温度波动≤2℃。

11、冷冻室温度均匀≤3℃。

12、支持声光报警功能：可进行高温报警、低温报警、冷藏室开门报警、断电报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警等。标配远程报警接口，可外接远程报警功能。

13、当上/下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行。

14、支持多重保护功能：包含童锁保护、压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护等。所有独立部件安全接地。

15、上下室分别标配一个安全转锁。

16、箱内标配照明灯。

17、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

18、上室冷藏室配置≥3个搁板+1个篮筐，下室冷冻室配置≥3个抽屉。

19、标配蓄电池，断电后能持续工作≥24小时记录箱内温度并进行声光报警。

20、标配USB数据存储模块，支持实时记录及导出，可记录≥10年以上数据。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |