低速台式离心机

一、一般技术要求

1.可储存≥50个程序组。操作界面设有≥5组可一键调用的自定义预设程序。

2.电动门锁，可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门。

3.长按启动/瞬时键，可实现瞬时离心。

★4.采用≥7寸真彩高清触摸屏。支持同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。

5.要求启动速度快，运行平稳，使用寿命长。

6.可设定启动计时和到达转数计时两种模式。

7.采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能。

8.机身正面有操作SOP指导图。

9.开盖高度合理，轻轻一按即可关闭离心机盖。

二、核心技术要求

★1.最高转速≥5500rpm；最大相对离心力≥6950g；

★2.转子配置：角转子40×10ml（5500rpm/6952×g），备注：须满足一次性离心处理≥40个血标本。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |