（天鹅颈微导管）技术参数

- 医疗器械主要功能用途（简述解决临床的什么问题）

- 通过人体外周及腹部血管，到达病变位置后，可以选择性的将诊断、栓塞或治疗制剂输入到血管内。天鹅颈微导管因具备优秀的推送能力和扭控性，头端构型的微导管更容易进入锐角或细小的血管，对于肝、肺、子宫、前列腺等多种角度复杂、细小迂曲的血管具备优秀的超选、超超选能力。

- 医疗器械主要构成

- 管体、应力保护管、导管座等。

- 医疗器械材质、规格要求

- 表面亲水涂层、内层PTFE、304不锈钢、Pebax、Nylon、聚碳酸酯、硅酮涂层等。

- 医疗器械技术要求

- 常用微导管为2.0F、2.2F、2.4F、2.6F、2.7F等多种远端直径型号以及110cm、130cm、150cm等不同导管长度，误差±5%。导管头端圆滑，分直形、弯形、45°角。导管具有良好的抗拉力，可以良好显影，无渗漏，污染指数≤90，细菌内毒素含量＜20EU/套。同时可以搭配合适的微导丝，匹配微导管性能发挥更优越、帮助微导管到达血管末端，进行有效的栓塞，有助于提高手术的操作效率和成功率。

- 售后服务要求：

- ★1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

- ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持，供货时间须按医院要求（提供承诺函）。

- ★3.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。

- ★4.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。

- 六、医用器械效益分析

1.预计使用次数：   5次   /月

2.能否收费：可以

3.能否报销：可以