注射泵性能参数

产品型号：单道微量注射泵和双通道微量注射泵

1  注射器规格   包含5ml  10ml  20ml 、30ml 、50ml等

2  注射速率     速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）

3  快速速率     0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）

4 累计容量      0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5 限制量        0—9999ml

6 精度          ≤±2%

7 电源          以5ml/h可持续工作≥4小时

8 报警        残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

9  报警优先级

10   自动识别注射器规格

11   可使用一次性注射器（包含多种不同品牌）, 并且可为客户校准其他品牌

★12   阻塞后针筒内压力自动释放

13   可记录≥500条以上历史纪录

14  ≥三档阻塞压力等级选择

15   限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

- 16  KVO速率0.1mL/h～5ml/h 可调。

17   安全类型：Ⅰ类CF型

18  快速推进键保险

19  具备注射过程中快速推注功能

★20  服务期内能免费提供校准服务≥2次，出具校准报告

21  年使用量

| 序号 | 预计年数量 |
| --- | --- |
| 单通道微量泵 | 5 |
| 双通道微量泵 | 10 |