**全自动快速脱水仪及配套试剂技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 全自动快速脱水机 | 1台 | 1.脱水过程全自动化，包括样本固定、脱水、透明、浸蜡等；  2.支持处理1-2 mm 厚度小组织，全流程≤60 分钟；  3.组织经快速处理，细胞和组织结构保存完好，能满足HE、特染、免疫组化和分子病理检测的要求；  4.最大处理量≥60个蜡块/次，≥2个处理缸，每个处理缸相互独立；  5.内置≥5种可编程组织处理程序，满足不同大小组织标本的处理要求；  6. 触摸屏可实时显示试剂缸和蜡缸温度、压力、时间和步骤等；  7.具有实时状态监控和报警系统；  8.在标本量小的情况下，快速处理时试剂可按照包埋盒数调整用量。 |
| 2 | 快速组织处理试剂 | 预计7000份/年 | 1.快速组织处理试剂能实现固定、脱水、透明、浸蜡的功能；  2. 快速处理试剂必须保证细胞和组织结构保存完好，能满足HE、特染、免疫组化和分子病理检测的要求； |
| 3 | 售后服务要求： | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |