营养泵技术参数

1. 操作方式：采用5寸触摸屏设计

2. ★工作模式：连续模式、间歇模式、脉冲模式、时间模式、科学喂养模式。

3. ★速度范围：1mL/h~2000mL/h，最小以0.1 mL/h变化；最大速度可配置，范围:400~2000 mL/h。

4. 预置量：0mL~20000 mL，最小以0.1 mL/h变化。

5. 速度误差：±5%

6. 流量误差：±5%

7. 快排、快输：

速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。快输量：1mL~100mL，最小以1mL变化。快排、快输精度：±15%。

8. ★反抽、冲洗功能：

速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。

反抽、冲洗量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。可选择打开或关闭脉冲冲洗方式，打开时以脉冲模式冲洗，关闭时以连续模式冲洗。

9. KTO功能：KTO速度：1mL/h~10mL/h，最小以0.1mL/h变化。当运行速度大于KTO速度时，完成报警或间歇等待的同时转为KTO速度运行；当运行速度小于KTO速度时，完成只发出报警，速度不变，以保持管路的畅通。

10. ★加热功能：加热温度：30℃~40℃，最小以0.1℃变化；加热温度误差：±5℃（室温，速度≤200mL/h）；加热功能可选择开、关。

11. 阻塞等级：阻塞档位低、中、高三档可调整。对应的产生阻塞报警压力范围为：

低：10~60Kpa，中：30~80Kpa，高：50~100Kpa

12. 报警功能：阻塞报警、完成报警、空瓶报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警、开门报警等。

13.  ★其他功能：语音提醒，交流直流自动切换，系统休眠，记忆配置，历史记录，静音，参数范围限制，模式锁定，胰岛提示，常用营养液容量选择，交流掉电提示，无线监护（选配），音量等级，背光，时间设置，键盘锁，语言设置，系统维护，开机自检。

14. 内部电池：DC10.8V，2200mAh。充电时间约5小时，充电完成后，在 25mL/h 流速下连续工作不小于 3.5 小时。

15.售后服务

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |