医用冷藏冷冻箱参数：

一、技术要求：

- 医用冷藏冷冻箱，性能稳定冷藏室:2℃～8℃，冷冻室:-10℃～-40℃，且要求冷冻室无霜。

- 有效总容积≥288L，其中冷藏室≥188L冷冻室≥100L；

- 微光轴流风机；双压缩机，国际知名品牌压缩机，效率高、噪音低；

- 玻璃门设计：①双层中空玻璃，内有干燥剂分子筛，能有效吸收水汽；②钢化镀膜防凝露技术；

- 电子温控器，温度0.1度可调，带温度记录仪功能，能够USB导出温度记录数据；

- 高低温报警、断电报警、远程报警、电池欠电压报警，温度可设定；传感器故障报警；蜂鸣器和灯光闪烁报警；

- 外置安全门锁设计，防止随意开启，使用方便、安全；

- 所投产品的制造厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证，产品有医疗器械注册证；

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |