生化发光试剂招标参数

一、生化试剂参数

1. 生化试剂生产厂家具有溯源体系，提供质量溯源体系文件。

★2. 除国家卫健委室间质评未开展的项目外，所有参加国家卫健委室间质评的项目必须有确定的分组，且不会因为参加实验室数量的变化导致分组被取消。

3. 免费提供试剂配套的校准品、质控品，性能需满足院方要求，若不能满足要求，需更换品牌。

4. 所投试剂性能如不能满足生化组质量管理体系要求，采购人有权取消中标资格。

★5.试剂规则以毫升为单位的，每毫升试剂测试数不得超过5个测试，如超过每毫升5个测试请提供证明文件。如虚报，一经发现取消中标资格。

★6. 所投发光试剂适用于贝克曼DXI800化学发光分析仪，生化试剂适用于贝克曼AU5800生化分析仪。

7.糖化白蛋白（GA）检测物价收费标准为40元/项，非果糖胺（GSP）试剂，其中GA批内精密度≤3.75%，GA批间精密度≤5%,线性范围0.65-3.0mg/dL。唾液酸化糖链抗原（KL-6）线性范围：50-5000U/mL。

**检测项目清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **年预计检测**  **（项次）** | **室间质评项目** | **备注** |
| 1 | 降钙素原 | 20520 | 是 | 发光 |
| 2 | 铁蛋白 | 5000 | 是 | 发光 |
| 3 | 抗缪勒管激素 | 480 | 是 | 发光 |
| 4 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | 72000 | **否** |  |
| 5 | 腺苷脱氨酶 | 67200 | 是 |  |
| 6 | 纤维连接蛋白 | 67200 | **否** |  |
| 7 | 视黄醇结合蛋白 | 64200 | 是 |  |
| 8 | 超氧化物歧化酶 | 64200 | 是 |  |
| 9 | 脂蛋白a | 66000 | 是 |  |
| 10 | 血管紧张素转化酶 | 70800 | **否** |  |
| 11 | 糖化白蛋白（GA） | 65760 | **否** |  |
| 12 | β-羟丁酸 | 58560 | 是 |  |
| 13 | 尿N-乙酰β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 10000 | **否** |  |
| 14 | 总二氧化碳 | 83400 | 是 |  |
| 15 | 血清淀粉样蛋白A | 67440 | 是 |  |
| 16 | 免疫球蛋白A | 18600 | 是 |  |
| 17 | 免疫球蛋白M | 18300 | 是 |  |
| 18 | 胰淀粉酶 | 13320 | **否** |  |
| 19 | 转铁蛋白 | 9120 | 是 |  |
| 20 | β2微球蛋白 | 7320 | 是 |  |
| 21 | 铜蓝蛋白 | 8880 | **否** |  |
| 22 | 免疫球蛋白E | 7560 | 是 |  |
| 23 | 唾液酸化糖链抗原（KL-6） | 1000 | **否** |  |
| 24 | 不饱和铁结合力 | 5000 | 是 |  |
| 25 | 单胺氧化酶 | 25000 | **否** |  |
| 26 | 脂联素 | 25000 | **否** |  |
|  |  |  |  |  |

三、售后服务（投标人须提供承诺函）

1. 全年24小时原厂技术支持，现场响应时间1小时，不能及时或维修的须提供备用设备。

2. 服务期内免费提供以下服务(贝克曼AU5821生化分析仪)，该设备为半开放设备。

2.1 按照卫生/医药行业标准提检测设备的原厂仪器校准，含校准所需的试剂耗材，至少一年一次；

2.2 按照制造商要求提供仪器设备的维护保养和维修服务，含维保需要的试剂耗材和定期更换的所有配件和耗材（原厂）；

2.3 提供其他辅助设备，如：LIS电脑、投屏等；

2.4须提供国家卫健委室间质评未开展的检测项目院外（同级或更高级实验室）比对服务；

2.5免费提供招标以外的所有试剂耗材及配件。

2.6支持及配合ISO15189认可工作。

2.7试剂到货有效期≥6个月，一年批号变更≤3次。