尿干化学试纸条参数

一、技术参数

1、用于尿干化学项目检测；

2、尿干化学试纸条参数：

2.1.预期用途：本产品可检测12项，对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、比重、抗坏血酸、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞、微白蛋白项目进行定性或半定量检测。

2.2储存条件：试纸应在温度为2℃～30℃的环境中，密封避光，防潮，远离各种化学试剂贮存。

2.3.有效期：2℃～30℃干燥阴凉处密封保存，有效期为两年；开启后，盖紧筒盖，2℃～30℃干燥阴凉处保存有效期为一个月。

2.5.试纸条具有抗VC功能。

2.6.试纸桶上具有不同颜色对应浓度提示。

2.7.可提供原厂配套注册证。

3、需与科室在用的迪瑞H-800尿干化学分析仪配套使用；若不匹配，须按下列参数4要求提供满足科室业务需求的配套设备。

4、尿干化学试纸条配套设备参数：

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 | 国内知名品牌，全自动尿液分析仪，系统性能稳定，在省级三甲医院有装机 |
| 2 | 主要技术性能 |  |
| *2.1 | 测试项目 | 尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微量白蛋白12项 |
| 2.2 | 测量波长 | ＞3波长 |
| 2.3 | 测试原理 | 采用光电比色法 |
| *2.4 | 测试速度 | ≥220条/小时 |
| 2.5 | 样本位 | ≥50个 |
| *2.6 | 点样方式 | 样本针定量点样方式 |
| 2.7 | 检测结果 | 中、英文液晶显示全部测量数据、测量时间及数值打印输出 |
| 2.8 | 存储 | 可存储≥10000份化验单，供随时查找结果 |
| 2.9 | 报告方式 | 国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选 |
| 2.10 | 显示屏 | ≥5.7寸触摸式大液晶屏 |
| 2.11 | 数据传输 | 标准RS-232接口与计算机进行通讯 |
| 2.12 | 条码扫描 | 内置条码阅读器 |
| *2.13 | 联机功能 | 可与同厂家尿沉渣分析仪联机 |
| 2.14 | 具有异常值标记功能 |  |
| 3 | 产品及企业相关资质要求 |  |
| *3.1 | 认证要求 | 制造厂家获得质量管理体系认证，并且获得FDA认证和CNAS认证 |
| *3.2 | 系统配套性要求 | 具有原厂配套试纸、试剂、质控品；提供相关证明。 |

5、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 2 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 3 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 4 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★5 | 合作期内免费提供国际知名品牌质控品（提供承诺函）。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★7 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |