## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 弯型和直型腔内吻合器 | 直径： 21mm、25mm、29mm、33mm。 | 一、用途：用于消化道重建时端端吻合、端侧吻合或侧侧吻合。 二、主要参数： 1.产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、调节旋钮、保险、击发杆、护钉板、反穿刺器、反穿刺器保护罩、钉砧头、打结凹槽、锁扣弹簧片和钉砧杆组成。 2.吻合器的材料为医用不锈钢，旋钮的材料为聚羧酸酯，吻合钉的材料为钛合金。 3.辐射灭菌，一次性使用。 *4有二级精确闭合机制：在组织接合时缓慢闭合，以精确控制压榨程度。 *5有组织止退环，减少吻合时吻合口张力以及褶皱产生的可能性，促进更精准的成钉，同时减少张力，防止吻合口狭窄。 6.有可视的调节闭合高度指示针,成钉高度调节范围为1.0-2.5mm，钉退高度达到5.5mm。 三、适用范围：用于全消化道组织的横断、切除及吻合。 | 普外科、胸外科、肛肠科
2 | 一次性使用电动管型吻合器 | 直径： 23mm、25mm、29mm、31mm。 | 一、用途：用于消化道重建时端端吻合、端侧吻合； 2.主要参数： 1.产品由橙色指示区、中心穿刺杆、钉仓（含3D吻合钉）、调节旋钮、电池包、保险、击发钮、护钉板、反穿刺器、钉砧、弹簧锁片和钉砧杆组成。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用。 *3有二级精确闭合机制：在组织接合时缓慢闭合，以精确控制压榨程度。 *4有组织止退环，减少吻合时吻合口张力以及褶皱产生的可能性，促进更精准的成钉，同时减少张力，防止吻合口狭窄。 5.有可视的调节闭合高度指示针,成钉高度调调范围为1.0-2.5mm，钉退高度达到5.5mm。 6.可电动击发； 7. 零部件一体化，具有气密性，整个器身无空气流通。 三、适用范围：用于全消化道组织的横断、切除及吻合。
3 | 直线型切割吻合器和可调节钉仓 | 枪规格：75mm | 一、用途：用于开放手术中组织横断，侧侧吻合，端端吻合、功能性端端吻合及造口关闭； 二、主要参数： 1.由吻合器和钉仓组成，主要有钉砧把手、闭锁突笋、钉砧叉、缝合钉保护帽、关闭杆、调校槽、钉仓叉、缝合钉高度选择器、钉仓把手、击发钮、把持面、调校拉环和把持面部件。 2.吻合器的材料为医用不锈钢，旋钮的材料为聚羧酸酯， 吻合钉的材料为钛合金。 3.辐射灭菌，一次性使用。 4.缝钉是6排3D成钉。 *5.具有近端预压装置，保护成钉高度一致，消除剪刀差。 6.吻合器可双侧激发。 7.钉仓成钉高度可在1.5mm、1.8mm、2.0mm三挡调节。 三、适用范围：用于胃肠外科、妇科、胸部手术及小儿科的组织横断、切除及吻合手术，并可与缝合线或组织支撑物料联用。
配套钉仓规格：75mm
4 | 直线型吻合器和钉仓 | 规格：30mm | 一、用途：用于手术中组织横断前缝合或造口关闭； 二、主要参数： 1.主要部件为钉砧、咬合面、释放钮、手柄、闭合杆、击发杆、金属仓、护钉板、钉仓、组织定位针、手动组织定位钮和推钉板。 2.吻合器为医用不锈钢，钉仓为钛合金。 3.辐射灭菌，一次性使用。 4.缝钉是双排钛钉。 5.器械具有组织定位针。 6.成钉高度可在1.0mm-2.0mm之间调节。 三、适用范围：用于消化道及胸部手术，用于内脏组织的横断及切除，也可用于结扎肺部血管。
规格：60mm
5 | 弧形切割吻合器和钉仓 | 规格：40mm | 一、用途：低位结直肠组织横断； 二、主要参数： 1.切割吻合器包括：弯曲头、组织定位针、压杆、组织定位针调节器、释放按钮、手柄、闭合板柄、发射板柄。钉仓包括：一个两侧各两排交错吻合钉的刀头、一个钉砧、一个切割垫圈、一个组织定位针和一个护钉板。 2.辐射灭菌，一次性使用。 3.四排弧形缝合钉。 4.器械具有组织定位针，夹持待闭合的组织以防外溢。 5.独特的弧形头端设计，增加了术野的可视性，容易伸达盆低更深位置,在30mm宽的盆低空间完成40mm组织长度的缝合。 三、适用范围：可用于多切口或微创普外科(胃肠道及骨骼肌)、妇科、泌尿外科及胸外科手术。
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行。