- 高频电刀技术参数

一、单极切割：具有三种切割模式，0～300瓦可调，纯切、混切最大输出功率均可达到300W，均有≥8种作用效果可调

（1）自动切割：适用于各类普外科手术需求，功率10~300W可调，匹配阻抗500欧，最大峰值电压740伏；

★（2）无血电切割：独特调节方式，特别适用于肿瘤、肝脏等高止血要求的手术，功率10~200W，匹配阻抗500欧，最大峰值电压1550伏；

★（3）高能切割：适用于水下切割（例如TUR、使用汽化电极的TUVP、宫腔镜手术及关节内镜手术）及高脂肪组织切割，功率10~300W，匹配阻抗500欧，最大峰值电压950伏；

- 单极凝血：具有四种电凝模式：功率：0～200瓦可调；均有4-8种作用效果可调

（1）喷射电凝: 高效率的非接触式电凝，电凝深度受到控制。非常适合大面积止血或浅表组织失活，功率5~120W，匹配阻抗500欧，最大峰值电压4300伏；

（2）强力电凝：用于点状的深部凝血，功率5~120W，匹配阻抗500欧，最大峰值电压1800伏；

（3）快速电凝：功率5~200W，匹配阻抗500欧，最大峰值电压2500伏；

（4）柔和电凝：功率5~200W，匹配阻抗50欧，最大峰值电压190伏；

三、双极功能模块技术参数

1.电凝功率：0～120瓦可调，匹配阻抗75欧，最大峰值电压190伏；

2.具备8种双极电凝效果模式调解。防止器械与组织粘连，并减少组织碳化；

3.具备两种启动方式：脚踏开关启动、自动启动；

4.具备自动启动与自动停止功能；

★四、具备可升级功能：

3mm血管分离、电切、电凝功能，替代传统超声剪功能，电切输出功率：0~100W 可调

器械可高温高压消毒，重复使用，可用于各种开放式或腔镜下手术

★五、具备程序储存功能：可存储10组程序；

六、安全监测系统

1.自动监测病人板与病人的连接情况及接触阻抗；

2.自动监测分片式病人板两片电流是否平衡；

3.自动监测病人板流入电流密度；

4.输出错误监测系统；

5.使用时间监测系统；

6.高频泄露监测系统；

7.功率输出频率 350KHz；

七、具有错误代码存储功能：自动显示错误，错误报告和错误说明；

八、具备升级功能：可升级为氩气刀；

九、配件与普通型电刀均通用；

- 十、具备超大液晶屏幕集中显示功能；触摸式按键，中文界面。

- 十一、配置部分

- 1、高频电刀主机     1台

- 2、一次性带回路监测功能Ώ 型负极板     20片

- 3、负极板导线，4米长，    1条

- 4、一次性手控笔           5只

- 5、双脚踏开关               1台

- 6、单脚踏开关               1台