神经肌肉刺激治疗仪技术参数

- 一、医疗器械主要功能

- 1.盆底肌肉损伤造成的排尿异常、排便异常、盆腔脏器脱垂、阴道松弛或痉挛、性功能障碍等；

- 2.盆腹腔手术后康复；

- 3.妇女常见病和疑难病，如慢性盆腔疼痛、反复生殖道感染；

- 4.产后缺乳、乳胀；

- 5.产后子宫复旧不良、产后尿潴留、腹直肌、产后耻骨联合分离等；

- 6.疼痛缓解；

- 二、医疗器械主要构成

- 神经肌肉刺激治疗仪由主机、电源适配器、电源线、输出电缆线、导联线、软件包以及可选配件（压力传感器、移动小车）组成，须在外部计算机支持下运行。

- 三、医疗器械材质要求

- 符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

- 四、医疗器械技术要求

- 设备参数：

  - 电刺激通道4个，多功能通道4个，外部数字通道1个。

  - ★电流类型3种，含单相脉冲电流、正双相脉冲电流、反双相脉冲电流。

  - ★单相脉冲电流：0-50mA任意调整，调节精度0.1mA。

  - 正双相脉冲电流、反双相脉冲电流刺激电流强度应在：0-50mA任意调整，调节精度0.5mA。

  - 刺激电流脉宽：100-1000μs任意调整，调节精度50μs。

  - 刺激电流频率：1-400Hz任意调整，调节精度1Hz。

  - ★压力传感器量程：0~1079cmH2O，压力分辨率：0.1cmH2O。

  - 电流输出延迟时间0-120s，上升时间0-10s,平台时间0-30s，下降时间0-10s，休息时间0-30s。

- 评估系统参数：

  - 满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大收缩压力值。

  - ★具有问卷辅助评估功能，可根据问卷结果，自动推荐治疗方案。

  - 具有反馈全过程的记录与浏览，可分段查看评估、治疗每个阶段的记录，包括其反馈曲线、反馈采集的平均值及肌力的测量。

- 治疗系统参数：

  - ★具有8种治疗模式，包括：横纹肌电刺激、条件性电刺激、反馈采集、负反馈采集、场景反馈、反馈采集-电刺激、排尿记录表、镇痛。

  - 可个性化修改14种治疗参数，包括：电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

  - 个性化反馈采集与训练：治疗过程中，将患者实时收缩曲线绘制成反馈采集参考图，并根据此参考图进行收缩反馈训练。

  - 偏好的治疗方案可收藏，便于快速搜索。

  - 预置治疗方案适应症包括：盆底肌肉损伤造成的排尿异常、排便异常、盆腔脏器脱垂、阴道松弛或痉挛、性功能障碍；妇女常见病及疑难病；产后缺乳、乳胀及产后子宫复旧不良、腹直肌分离、各类型疼痛等。

  - 预置治疗方案数达220个以上，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极位置示意图等信息，可上传个性化解剖图片并修改电极位置。

  - 具有场景反馈模式：医生可根据空白的反馈采集，指导患者在不同的生活场景下进行盆底肌收缩训练。

  - ★具备双刺激方案组合功能，可自由组合两个不同适应症的治疗方案进行治疗。

  - 每位医师可创建个人档案并加密，该医师所创建的病人档案，仅可通过此医师输入密码后方可查看及操作。

  - 设备支持连接肌电压力一体治疗头，并内置对应诊疗程序。

- 硬件配置参数：

  - 戴尔台式机：配置英特尔酷睿™2双核处理器I310代系列，内存8G，硬盘512G。

  - 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。

  - 配置扫码枪，支持快速录入病人ID及其他编码，支持条码快速检索。

- 软件配置参数：

  - ★配备盆底预约平台，支持患者微信扫码预约治疗，后台可设置预约规则、放号时间、项目最小预约间距、消息通知时机，支持开通电子治疗卡，支持根据实时预约需求及设备状态、优先级分配号源，使设备使用率最大化，支持统计分析预约情况。

  - 集成盆底压力、肌电检查报告模板，包含12个模块，可配置医院LOGO，个性化配置报告模板打印内容，可自定义配置诊断、建议、解析模板，支持微信扫码查看报告解读。

  - 具有病人档案管理功能，支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。

  - ★具有可视化POP-Q模块，显示POP-Q分度坐标，显示各个分度区间，直观观察分度等级，自动计算分度结果，根据输入数值动态展示脏器脱垂解剖图。

  - ★具有设备联网接口，支持与盆底诊疗设备联网使用，实现盆底诊疗患者数据共享，支持筛查治疗数据统计和导出、疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底压力与肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果。

  - 具有治疗方案执行计划编排、治疗日志填写功能，支持治疗记录过程回放。

  - 提供线上学术服务与科普平台，包括盆底康复知识学习公众号和APP、患者科普公众号、居家康复指导、孕产运动康复指导。

- 五、医疗器械服务要求

1、软件免费升级服务；

2、提供线上学术服务与科普平台，包括盆底康复知识学习公众号和APP、患者科普公众号、居家康复指导、孕产运动康复指导。

3、每年至少提供一次国内外女性整康复项目新技术学习培训机会。

4、根据实际情况协助院方开展女性整康复项目培训班。

5、根据实际情况协助院方取得女性整康复项目等相关项目国内（由卫健委妇社司委托或认定的培训机构颁发）《结业培训证》或欧洲相关机构培训颁发的等级证书。