乳腺治疗仪技术参数

1.★功能要求：红光治疗、超声波治疗、中频治疗、中药熏蒸治疗四种以上功能；

2. 临床处方方案：10种以上乳腺治疗；

3. 操作方式：≥12英吋高清全触摸屏操作；具有紧急暂停按键、紧急暂停手术操作等多种操作；

4.参数调节方式：飞梭按钮进行调节参数；

5.移动方式：五轮可移动式机型，具有移动扶手方便在病床和不同病房之间移动；

6.红外治疗技术要求：

6.1.红外波长范围：760nm- 2500nm。

6.2红外照射头使用方式：非接触式。

6.3单个红外灯电功率：≥40W。

6.4★红外灯最少使用寿命：≥3000小时。

6.5使用方式：非接触式。

6.6照射距离：保持15cm以上。

6.7出光口面积：治疗头出光口面积≥15cm2；

6.8定时时间：治疗时间1min-60min范围内可调

6.9倾倒防护：设备倾倒时，自动切断输出。

7.超声治疗技术要求:

7.1工作频率：1MHz，

7.2★额定输出功率：连续输出模式（100%占空比）≥6W，脉冲输出模式（50%占空比）≥5W，

7.3有效辐射面积：有效辐射面积AER为≥3.0cm

7.4波束不均匀性系数RBN：超声治疗头绝对最大波束不均匀性系数 RBN ≤8.0。

7.5波束类型：准直型。

7.6治疗时间： 1min-30min范围内可调。

8.中频治疗技术要求：

8.1★采用中频载波，频率：1KHz-10KHz，步长1KHz

8.2脉冲宽度：33us-333ms

8.3脉冲幅值：45V（500Ω负载）。

8.4输出电流：0-100mA连续可调。

8.5调制频率范围：低频调制中频电频率为1—150Hz，

8.6调幅度：低频调制幅度设有0- 100%，

8.7★调制方式：包括连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制。

8.8★低频调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、扇形波。

8.9具有药物离子导入模式：波形为半波整流波形。

10.中药熏蒸治疗技术参数：

10.1★熏蒸锅最大加液量：≥2L。

10.2加热最大功率：≥1000W。

10.3功率调节：1-6档可调。

10.4★预加热时间：药液从常温加热到95℃≤20min。（药液为2L时）

10.5温度测量：熏蒸头带有双红外测温传感器，传感器精度不低于±1℃。

10.6★防干烧功能：具有防干烧功能，当锅内无液体时，不能加热，并有提示信息。

10.7定时时间：治疗时间1min-60min范围内可调，时间允差±30S，当完成熏蒸时间时，熏蒸仪应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息。

10.8安全保护功能： 设备具有两路独立的超温保护装置。

配置清单：主机一台（含支架系统、拖车），红外照射头一个，熏蒸喷头一个，超声连接线两根，中频连接线两根，耗材（电极片10袋，一次性超声耦合贴10袋）