全自动血沉仪耗材参数

一、技术参数

1、用于TEST-1全自动血沉仪检测；

2、需与科室在用的TEST-1全自动血沉仪检配套使用；若不匹配，须按下列参数4要求提供满足科室业务需求的配套设备。

3、全自动血沉仪耗材技术要求：

| 序号 | 耗材名称 | 单位/参考规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血沉测试卡 | 张 | 配套设备使用 |
| 2 | 易损件：试剂针 | 根 | 配套设备使用 |
| 3 | 易损件：吸样毛细管 | 3根/套 | 配套设备使用 |

4、全自动血沉仪配套设备参数：

4.1.检测方法：采用光学扫描技术动态检查红细胞缗钱状结构的形成及沉降过程，通过光密度的变化换算成魏氏法相关的结果；

4.2.每批样本量：支持批量样本检测，每批最大样品量≥60个；

4.3.检测速度：每个样本检测≤20秒，160t/h；

★4.4.样品种类：可直接使用EDTA抗凝的血常规样本上机检测；

4.5.进样方式：盖帽穿刺，自动吸样；

4.6.混匀吸样：仪器自动颠倒混匀，自动穿刺吸样；

4.7.样本量：样品量≤1ml，少量样本也可检测；

4.8.检测温度：37℃恒温检测；

4.9.配备一套品牌工作站。

5、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 2 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 3 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 4 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★5 | 合作期内免费提供国际知名品牌质控品（提供承诺函）。 |
| 6 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★7 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |