宫腔检查镜技术参数

1  Y 型镜，适用于宫腔探查和病变治疗，如子宫内膜定位活检、子宫内膜息肉切除、妊娠物残留切除等；

2 ★耐高温高压消毒及低温等离子消毒；

3 ★外径Φ≤4.5mm,免麻醉免扩宫；

4 视向角≥ 30°,便于宫腔探查和诊疗；

5 视场角≥ 70°，景深范围 3～100mm，术野广阔，同时减少景象失真

6 ★硬性光学宫腔镜，直器械通道，可通过 5Fr 硬性手术器械

7 工作长度≥ 190mm；

8 带阻尼设计的可旋转进出水口，可停于所设位置；

9 进水口 360°旋转，出水口可 180°旋转；

10★镜鞘一体，无可拆分外鞘；

11★镜体前端喙状设计，且经过打磨处理，置入宫颈无需闭孔器辅助；

12  75mmHg 压力下，进水量≥ 170ml/min，可快速实现持续的循环灌流，保持术野清晰

13 双重密封设计，减少术中漏水，维持宫腔稳定压力

14分别搭配 4 把硬性手术器械，通体不锈钢设计，实现微小病变即查即治

15 手术器械长度≥360mm，可高温高压消毒及低温等离子消毒；