宫腔镜摄像系统参数

一、摄像主机参数：

1. 分辨率：1920（水平）×1080（垂直）（208万像素）

2.逐行扫描模式，1080P全高清图像输出

★3.摄像头由3个1/3cmos晶片组成每组都是1080p。（需提供质检报告或相关证明材料）

★4.大于等于7寸液晶屏幕，实时显示图像

5.具有图像冻结和电子放大功能

6.自动增益控制(AGC)可选择

7.具有HDMI、RGB、S-VIDEO和复合视频输出

8.最高防水级别(IPX8) 摄像头，可浸泡消毒

★9.摄像头具有白平衡、冻结、亮度调节四种遥控手柄功能键

10.TV系统：PAL和NTSC可切换

11.扫描标准：1125线

12.最低照度：5Lux at F5.5

13.白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动记忆白平衡）和MANU(手动控制白平衡)

14.增益选择：AGC增益提高可选择。

15.灵敏度增强：OFF,AUTO(×2/×4/×8)，MANU（×2/×4/×8）

二、医用监视器

1.尺寸： ≥27英寸.

2.亮度：≥1000cd/㎡,

3.对比度：1000:1

4.视角：≥178°H/V,

5.色彩：16.7M.

6.信号输入：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3，VGA，DVI×1.

7.分辨率：≥1920×1200

8.信号输出：复合（CVBS）：BNC×1，Y/C:×1，RGB: BNC×3，分量YPbPr: BNC×3.

9.具备CCC、中国节能认证

三、LED冷光源

★1.照度：≥1100000Lx（提供食品药品检查局检验报告）

2.色温： ≥5600K，允差±2%

3.光输出孔规格：∮10mm

★4.发光模组寿命：≥ 40000小时

5.功率：≤40W

★6.亮度调节范围1-100档，共计100个档位，智能记忆上次使用亮度。

★7、高清图文工作站与摄像系统主机为同一品牌

四、医用台车

1.铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，有万向脚轮、具备脚轮锁定功能

2.五层全铝合金多功能台车。