内窥镜摄像系统

| 序号 | 参数名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 总体参数 | 1.1用途：与医用内窥镜、荧光造影配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供照明及实时的可见光影像及近红外光影像。 |
| 2 |  | ★1.2摄像系统主机、冷光源、气腹机、腹腔镜镜头均为同一品牌（提供产品注册证）。 |
| 3 | 2、荧光内窥镜摄像系统主机、摄像头 数量1套 | 2.1感光器件数量：4个CMOS，可同时接收白光（RGB分量）和近红外光。 |
| 4 |  | 2.2近红外传感器：独立的近红外传感器，具有荧光专用成像芯片。 |
| 5 |  | ★2.3感光器件集成形式：一体化4CMOS感光器件，分光棱镜数量≤1。 |
| 6 |  | ★2.4镜头：配备光学变焦镜头，超大变焦范围，光学变焦倍数≥2.1。 |
| 7 |  | 2.5按键：摄像头功能按键数量≥5，可通过摄像头按键快速实现如下操作：开关白光和荧光光源、一键白平衡、录像、拍照、图像模式切换（白光模式/荧光模式）、窗口模式切换（单屏/多屏切换）、菜单及参数设置（亮度调节、镜像翻转、图像放大）。 |
| 8 |  | 2.6安全等级：I类、CF型，可应用于心脏，符合最高等级电气安全要求。 |
| 9 |  | 2.7触控屏设计：≥7英寸触控屏设计、可视化操作，可在触控屏上实现科室选择、白平衡、录像、保存图片、血管增强、荧光增强、图像放大、图像翻转、图像冻结等功能。 |
| 10 |  | 2.8输出分辨率：可分别输出4K视频信号（≥4096*2160P）和全高清视频信号（≥1920*1080P），逐行扫描，宽高比为16:9。 |
| 11 |  | 2.9输出接口：主机具备U盘录像功能即插即用，数字化视频输出端口至少需包含4路12GSDI、2路高清DVI、2路3GSDI、1路HDMI4K输出信号（提供机器接口实物图片），可支持多信号同时输出，多显示器同步显示，支持同步转播。 |
| 12 |  | ★2.10荧光探测灵敏度：≤0.154μg/ml。 |
| 13 |  | 2.11图像模式：图像显示模式≥4种。 |
| 14 |  | 2.12荧光技术：高亮彩色荧光成像技术。 |
| 15 |  | 2.13荧光颜色：≥3种荧光颜色。 |
| 16 |  | 2.14荧光颜色自定义：支持荧光颜色自定义，自定义荧光颜色≥256种。 |
| 17 |  | 2.15场景模式：场景模式≥6种。 |
| 18 |  | 2.16荧光增强：具有一键荧光增强功能，荧光增强级别两级，突出显示微小病灶以及极细的淋巴管。 |
| 19 |  | 2.17色调切换：具有3种色调一键切换功能。 |
| 20 |  | 2.18曝光控制：专有自动曝光控制算法，图像亮度实时自动调整。 |
| 21 |  | 2.19荧光融合：具有荧光融合算法，实时像素级高精度融合，精确显示病灶边界。 |
| 22 | - 医用内窥镜冷光源 - 数量：1套 | 3.1光源：双光源设计，具有可见光和近红外光两种光谱。 |
| 23 |  | 3.2触控屏设计：采用≥7英寸触控屏，可视化便捷操作，可在触控屏上实现光源开关、亮度调节。 |
| 24 |  | 3.3可见光色温：纯白LED，色温5500-7000K，连续光谱。 |
| 25 |  | 3.4可见光显色指数：显色指数≥90，超高色彩还原度，图像更真实。 |
| 26 |  | ★3.5激发光波长：≤790nm，3R类医用激发光源，保证使用者和患者全性。 |
| 27 |  | 3.6连续激发光谱：连续发光式激发光谱（非脉冲输出式），不频闪，不晃眼，使用更安全。 |
| 28 |  | 3.7白光光通量：光通量≥800lm。 |
| 29 |  | 3.8光源亮度调节：白光亮度可调：≥7档可调，激光亮度可调：≥7档可调。 |
| 30 |  | 3.9光纤联控不插光纤或者光纤松动时，自动保护功能开启，中断光源输出，保护使用者不被意外照射。 |
| 31 |  | 3.10使用寿命：光源采用LED发光，LED使用寿命≥60000小时，终身无需更换灯泡。 |
| 32 |  | 3.11导光束类型：荧光专用高通量玻璃纤维导光束，带防护铠甲，高强度长寿命。 |
| 33 |  | 3.12导光束规格：长度≥320cm，通光孔径≥4.8mm，可同时传输可见光和近红外光。 |
| 34 |  | 3.13导光束接口：通用导光束接口，可兼容2-6.5mm直径导光束。 |
| 35 |  | 3.14导光束防护防水密封设计，可低温等离子灭菌。 |
| 36 | 4、荧光腹腔镜 数量1根 | 4.1光学特点：超高清双光谱内窥镜，可同时传输白光和荧光影像,可同时接收可见光和近红外光，近红外光增透设计，高效导光.。 |
| 37 |  | 4.2视向角：≥30°。 |
| 38 |  | 4.3工作直径：≥10mm。 |
| 39 |  | 4.4工作长度：≥330mm。 |
| 40 |  | 4.5消毒灭菌：高温高压、低温等离子。 |
| 41 |  | ★4.6有效景深范围：3~300mm。 |
| 42 | - 5、高端医用监视器 数量1台 | 5.1超高清专业医用液晶图像显示器。 |
| 43 |  | 5.2屏幕屏幕尺寸≥32英寸。 |
| 44 |  | 5.3分辨率3840×2160P，逐行扫描，无频闪，画面更稳定。 |
| 45 | - 6、专业医用台车 数量1个 | 内窥镜摄像系统专用医疗台车，带显示器支臂旋转、高低、俯仰全自由度调节，静音脚轮。 |
| 46 | - 7、气腹机 数量1套 | 7.1用途：产品用于在腹腔内窥镜手术中产生并维持气腹，以增加手术空间。 |
| 47 |  | 7..2产品组成：由主机、过滤器和气腹管等组成。 |
| 48 |  | 7.3具有一键排烟、一键除雾功能。（提供实物图片） |
| 49 |  | ★7.4 具有流量的设置及显示功能，流量≥51L /min |
| 50 |  | 7.5 充气模式选择：气腹针模式、大容量模式。 |
| 51 |  | 7.6容量模式选择：容量模式可以在儿童模式、成人模式、肥胖模式之间切换。（提供实物图片） |
| 52 |  | 7.7 总耗气量显示：显示总耗气量。 |