等离子手术设备及手术微创解剖器参数(妇科)

一、用途：在内窥镜下用于子宫软组织的切割和凝血。

二、等离子手术设备主机技术要求

1、工作计时：能实时显示治疗时间，0-99s循环计时。

2、同时具备切割、凝血功能。

3、工作频率技术参数100KHz±10KHz。

4、整机输入功率：≤700VA、整机最大输出功率：≤400W。

5、具有功率、时间同步显示功能。

6、工作温度：机器工作时，作用在组织上的温度为40-70°C。

7、输出模式：等离子切割10档可调；凝血10档可调，并能实时显示。

8、最大切割输出功率350W，最大凝血功率120W。

9、手柄刀头、脚踏开关连接工作状态正常，主机面板上有对应指示灯显示。

10、治疗主机具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。并能根据主机适配不同刀头自动设置默认档位大小。

11、一个治疗刀头能同时实现切割、凝血功能，区分切割和凝血的工作声音；

12、能通过脚踏开关启动、切换切割和凝血模式，脚踏防水等级IPX8。

三、刀头技术要求

1、细环刀头：工作长度279±5.0mm，电极丝直径为φ0.35±0.05mm，电极丝高度为3.6±0.2mm，两极间距5.0±0.5mm；适用于子宫肌瘤剔除术，子宫内膜息肉，流产后胚胎组织残留、囊肿手术。

2、粗环刀头：工作长度279±5.0mm，电极丝宽度为0.6±0.2mm，电极丝高度为3.6±0.2mm，两极间距5.0±0.5mm；适用于囊肿手术。

3、勾状刀头：工作长度279±5.0mm，电极丝直径为φ0.35±0.05mm，电极丝高度为3.4±0.2mm，两极间距5.0±0.5mm；适用于腔道狭窄、囊肿剥离、分切手术。

4、铲状刀头：工作长度283±5.0mm，电极丝宽度为0.9±0.2mm，两极间距5.0±0.5mm；适用于囊肿切割消融，大面积组织汽化止血。

5、柱状刀头：工作长度276±5.0mm，电极丝长度为1.6±0.3mm，电极丝外径为φ1.2±0.2mm；适用于囊肿切割消融、腔道狭窄，大面积组织汽化止血。

6、滚状刀头：工作长度279±5.0mm，电极丝高度为3.0±0.5mm，两极间距5.0±0.5mm；适用于囊肿切割消融，大面积组织汽化止血。

7、针状刀头：工作长度279±5.0mm，电极丝直径为φ0.5±0.2mm，电极丝长度2.7±0.3mm；适用于囊肿剥离手术。