## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用微波消融针 | 1.6x100mm | 一、用途：与微波治疗仪配合使用，用于对肝肿瘤、甲状腺良性结节消融治疗； 二、主要功能：凝固治疗； 三、主要参数 1.产品由针头、针杆、手柄、微波电缆、水管组成。 3.主要材质为不锈钢、聚四氟； 4.直径：1.6mm、1.8mm，长度10-30cm； 5.工作频率：（2450±20）MHz； 6.杆温测温：具有杆温检测装置，测温范围：30-80℃； 7.无菌包装，一次性使用。 四、本项目招标耗材，如投标人耗材和现有设备（设备品牌型号：亿高亿高ECO-200F，数量：2台）不配套，设备需另外报价。 | 超声科、介入中心、血管乳腺外科
2 |  | 1.6x150mm |  | 超声科、介入中心、血管乳腺外科
3 |  | 1.8x150mm |  | 超声科、介入中心、血管乳腺外科
4 | 一次性使用微波消融导管 | 2.0x1000mm | 一、用途：与微波治疗仪配合，用于对下肢静脉曲张的消融治疗。 二、主要功能：微波热凝； 三、主要参数 1.产品由辐射头、套管、手柄、传输线（存储和识别）、线缆接头组成; 2.主要材质不锈钢、黄铜、PA12； 3.直径：2.0m、2.5mm，长度：1000±200mmm； 4.导管汽化速度快，单次作业消融长径可达14mm。 5.刻度导管设计，设置警告区、提示区、作业区，整圈环绕，清晰不易磨蹭。 6.无菌包装，一次性使用。 四、本项目招标耗材，如投标人耗材和现有设备（设备品牌型号：亿高ECO-200F，数量：1台）不配套，设备需另外报价。 | 血管乳腺外科
5 |  | 2.5x1000mm |  | 血管乳腺外科
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 ★2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 ★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 ★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 ★6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。