附件一：

干式尿液分析仪医疗器械技术参数

- 医疗器械主要功能（简述解决临床的什么问题）

与结合珠蛋白/尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒（干式法）配合使用，用于体外对人体尿液样本中结合珠蛋白、尿微量白蛋白、肌酐含量的定量检测。为早期糖尿病肾病患者提供新、简、验、廉的检测方法，可以快速完成肾损伤程度的评估与筛查，提高糖尿病早期肾脏损害的诊断率，延缓或预防糖尿病微血管并发症的发生发展，改善患者的生活质量；提升我院糖尿病肾病的临床诊疗水平，扩大我院防治糖尿病肾病的社会影响。

- 医疗器械主要构成

干式尿液分析仪和配套试剂

- 医疗器械材质要求

无

- 医疗器械技术要求

（一）结合珠蛋白/尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒性能参数

1、线性范围：HP、mALB、Cr的线性范围宽，相关系数r≥0.990；

2、批内精密度：HP、mALB和Cr的变异系数（CV）均应≤15%。

3、批间精密度：HP、mALB和Cr的变异系数（CV）均应≤15%。

4、准确度：HP、mALB和Cr的相对偏差均应≤15%。

（二） 干式尿液分析仪性能参数

1.准确度

分析仪对控制物检测所得结果的相对偏差应不大于15%。

2.携带污染率：应≤0.1%；

3.重复性：分析仪对标准卡检测所得结果的变异系数CV应≤1%；

4.线性：分析仪对标准卡检测的线性回归方程相关系数r应≥0.990；

5.稳定性：分析仪开机8小时内对标准卡检测所得结果的变异系数CV应≤1%。

医疗器械服务要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |