超声电导前列腺治疗仪产品需要

一、功能用途：

通过超声波治疗前列腺疾病。前列腺腺体外用治疗及康复，透过肛门直达病所，改善会阴部盆腔血液循环，具有消融和导融功能，消炎对症处理，解决勃起功能障碍，提高射精阈值，治疗早泄。

二、技术参数：

1、 由可移动推车、智能注射泵、体内治疗头和体外治疗头等组件组成；

2、体内外治疗头均有完整的药物导入装置；

3、体内治疗头具备自我智能执行功能；

4、注射泵输注速度范围：20ml注射器：0.1ml~400ml/h；50ml注射器：0.1ml~600ml/h

5、具有抗干扰、参数调节、定时等功能；

6、超声波：声频率：600KHz±10% (体外)  1.2MHz±10% (肛肠)；

7、声场面积：5cm2  、4cm2。

8、  波  形：正弦波   双频联合使用

9、 声调制：0-9档  0档为连续波，1-9档为调制波

占空比分别为10%-90%；

10、 声功率分为4档：

1档： 0.1W/cm2 ±20%

2档： 0.2W/cm2 ±20%

3档： 0.3W/cm2 ±20%

4档： 0.5W/cm2 ±20%

11、电脉冲：波形：方波 脉宽＝0.4±0.1ms 幅度＝0-100V（负载500Ω时）；

电脉冲频率：1-60 Hz；

电脉冲功率：0-99档；

电极性：“＋－”互换。

11、按摩800-1000次/分钟；可调节。

12、配套耗材：

体内治疗头预计年用量：840个.

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件、易耗品需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |
| 7 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 |
| 8 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 |
| 9 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。 |