安徽中医药大学第一附属

全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪技术规格

一、名    称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、设备用途：

腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼、外周神经、微创介入、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、教学等极具价值的智能超声系统，投标设备必须为各厂家最新注册的高端智能超声设备。

四、主要规格及系统概述：

1. 彩色超声多普勒诊断仪

★1.1所提供机型为2022年首次在国内注册的最新国产高端专业机型。

★1.2显示器≥23英寸LED或者≥22英寸OLED显示器，全方位可移动；操作面板具备液品触摸屏≥14英寸，触摸屏角度可以独立调节，调节角度可达30°

1.3 操作面板具有自定义按键设置，可以电动单键左右旋转，自由升降。

★1.6 系统最大扫查深度：≥50cm（附图。）

1.7具有中文操作界面，能够进行中文输入。

2  成像及分析单元：全新智能化波束形成器，信号处理及数据运行更稳定、准确，获取更多有效信息，提供高品质图像

2.1 二维灰阶成像及分析单元

2.2 M型显示及分析单元

2.3 彩色多普勒显示及分析单元

2.4 能量多普勒显示及分析单元

2.5方向性能量多普勒单元

2.6 脉冲多普勒显示及分析单元

2.7组织多普勒显示及分析单元

2.8连续多普勒显示及分析单元

3. 先进的二维成像及应用技术

3.1 具备三种谐波方式：脉冲反向谐波技术，二次谐波技术，智能差量谐波成像技

3.2 智能声影补偿成像技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，该功能独立控制，可视可调。

3.3 高清真实成像技术：采用特殊算法得到真实的图像，提供重要的组织细节信息。该功能独立控制，可视可调。

3.4斑点噪声抑制技术

3.5 空间复合成像技术

3.6 组织速度校正技术：根据不同组织内不同的声速特点调节成像声速，达到最佳成像效果。可调声速级别≥12级。

3.7 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频和图像质量

3.8 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像

3.9 图像后处理功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、参数调节、测量、分析和诊断

3.10 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶，支持成角扫查，可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析，可进行任意旋转、放大及测量

3.11测量放大镜：独立放大显示测量区域，与主图像同屏双区域显示，提高测量精确性，且不影响观察测量区域与周边组织位置关系（提供图片证明）

3.12 穿刺针增强功能：提高穿刺针显示效果，清晰显示进针路径和针尖位置，提高穿刺与神经阻滞等介入的精度与安全性，进针方向可选、角度可调。

3.13 智能多普勒血管检查技术，能够实时追踪血管位置，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度

3.14 解剖M型

4、先进的血流成像及应用

4.1 常规血流成像技术：精细血流成像技术，最大限度减少多普勒角度依赖，可更好的显示低速血流灌注

4.2具备锐微或者超微血流成像技术，将组织中极低速和微弱的血流信号与组织运动噪音鉴别、提取，得到纯净、敏感的血流信息，具有高敏感度、高帧频、高空间分辨率、高穿透力；并可在ROI取样框内单独计算血流像素点和面积，以及二维灰阶和血流像素点及面积数据，最后得出比率，既VI定量

4.3 锐彩或者立体流成像技术，直观了解血流状况、小血管的结构和走形，可以与彩色血流、能量图及微血流灌注成像联合使用,支持所有探头。

5. 高级临床应用技术

5.1 血管内中膜自动测量技术

5.1.1自动同时测量前壁和后壁内中膜一段范围内的厚度

5.1.2自动计算最大厚度、平均厚度和标准差等

5.1.3可根据人群、年龄、地域等情况进行自定义编辑分析

5.2 弹性成像单元，具有应变式弹性成像，并可进行弹性定量分析，计算应变比（Strain Ratio），并可支持容积探头；

5.3 胎儿生长参数智能自动检测功能：基于深度学习算法，在图像上智能识别并自动测量胎儿双顶径、头围、腹围、股骨、肱骨、头臀长、NT等生长参数。

6. 测量和分析部分

6.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等

6.2 腹部测量与分析

6.3 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

6.4 妇科测量与分析

6.5 泌尿科测量与分析

6.6 胎儿心脏测量与分析

6.7 颈动脉测量与分析

6.8 上下肢动静脉测量与分析

6.9 小儿髋关节测量：具备三种测量方式

6.10 肌肉骨骼测量

6.11小器官测量与分析

6.12心脏测量软件包

7. 探头规格

7.1 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持宽频带发射与接收

7.2 具有单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶体容积探头等。

7.3探头规格:

7.3.1性能：超宽频带变频探头，探头频率范围涵盖1-22MHz；中心频率的变频频段及频率具体数字可在屏幕上可视可调。

★7.3.2 探头类型：标配探头（凸阵、线阵、相控阵）均为单晶体探头。

凸阵探头：单晶体材质，频带范围1-6MHz

线阵探头：单晶体材质，频带范围2-14MHz或者4-18MHz

相控阵探头：单晶体材质，频带范围1-5MHz

腔内探头：频带范围3-10MHz，扫查视野角度≥180°

7.3.3可选高频线阵探头：3-22MHz

7.4探头接口：探头接口≥4个，全部激活并通用。

8. 输入/输出信号：

8.1 输入：USB2.0、USB3.0、DICOM、外部音频

8.2 输出：HDMI、音频输出、USB2.0、USB3.0、DICOM

8.3：DICOM接口开放

9. 二维成像主要参数

9.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒

9.2 扫描线：线密度可调

9.3 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

9.4 接收方式：多路信号并行处理

9.5 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹

9.6 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式

9.7 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧

9.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

9.9增益调节：B、B/M、C、D可独立调节

9.10. 数字化增益补偿

★9.10.1数字化深度增益补偿TGC调节≥10段，

9.10.2数字化侧向增益补偿LGC调节≥10段在触摸屏上触控调节，可进行存储

9.11系统最大扫查深度≥50cm（附图。）

10. 频谱多普勒

10.1方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）

10.2最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥10m/s

CW：血流速度≥20m/s

10.3最低测量速度：≤0.5mm/s。

10.4显示方式：B/D、B/C/D

10.5多普勒电影回放：≥8192线

10.6零位移动：≥8级

10.7取样宽度：多级可调，取样宽度0.5mm-25mm。（提供图片）

10.8实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算

10.9实时三同步功能

11.彩色多普勒

11.1 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥10帧/秒。

11.1.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧频≥9帧/秒。

11.2显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

11.3显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比

11.4彩色优化技术

11.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像可调范围：-30°～+30° （提供图片）

11.6彩色显示速度：显示最低血流测量速度≤1 cm/s

★12、所投品牌机器在安徽省三级医院2021年1月以后装机量不少于10台。

13. 超声图像及病案管理系统：

13.1数字化SSD固态硬盘容量≥512GB，可扩充存储容量；

13.2动、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

13.3 具有图像存储与（电影）回放重现单元

13.4 可批量、选择性输出图像

13.5 DICOM：免费开放。

14.售后部分

14.1 免费保修年限为18个月，18个月内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（含主机、探头及附件等，从机器安装之日起计算）等，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用；

14.2对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格；对客户进行现场培训，费用由公司承担。

14.3 保修期外设备出现故障，厂家接到服务需求后两小时内应答，24小时到达现场。

硬件配置要求

1、主机(最新机型及最新版本)+硬件相关的最新应用软件；

2、4把探头（单晶体探头）：

经胸相控阵心脏探头

电子线阵探头：

腹部凸阵探头：

经阴道超声探头

3、1台品牌电脑（型号待定）+1把电脑椅；

4、1把超声检查椅

5、一张超声检查床

6、1台黑白打印机