# 耳鼻咽喉科动力系统产品要求

一、功能用途

用于鼻、咽喉、及耳部手术中，软组织切除以及骨性组织打磨；

二、技术要求

1．主机部分

- ★液晶触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单等；

- 可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、电钻等。

- ★多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度

- 手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法；

- 故障自检系统，通过故障代码显示故障原因。

- 专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序

- 注水泵：内置式,≥十挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水

- 冷却泵：水冷式冷却手柄，保持手柄低温运行；

- ★内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野；

- 开放端口，可以连接神经监护仪：在耳钻操作中，提供神经监护功能；

2．鼻咽喉吸切手柄：

- 转速：往复≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向≥12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩≥90mNm ；可用脚踏开关控制转速。

- 钛金属材质：质量≤240克，符合人体工程学的设计。

- 直排式设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，

- 握笔式设计，可自由改变方向和方位

- 能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

- 手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

- 手柄上的转盘可以控制刀头刀口360度旋转，并有锁定装置。

- 手柄注水管设计

3．鼻科、喉科刀头、钻头：

- 能提供配套的一次性和可重复使用的刀头和钻头

- 钻头刀头可以注水和吸引

- 刀头为锋齿设计，切割锋利，能切割软组织及筛骨结构。内壁光滑，不易堵塞。

- 刀头包括0°、12°、40°、60°、120°鼻窦刀头、以及下鼻甲刀头、腺样体刀头（45°、60°）

- 能提供配套的鼻科手术用磨钻、切割钻、视神经减压钻。

- ★鼻科钻头的角度类型包括：0°、15°、40°、55°、70°等角度，反锥型、子弹头型、桶型等。钻头：直径2.9—5mm:

4.耳科手柄：

- 电动耳钻，多功能脚踏开关控制，无级变速

- 电缆线：耐高温高压消毒

- 钻头安装类型：≤2步安装；

- 马达重量：≤120G；直径≤1.7cm；手柄电缆长度：≥450cm；功率（峰值）：≥150W

- ★转速：可调节转速：200-75,000 RPM 正向/反向

- 扭矩:≥40 mNm

- ★噪音水平：≤55dBA

- 消毒方法：预真空或常规蒸气高温高压消毒或环氧乙烷消毒

- 马达冷却方式：风冷。

- ★驱动附件：直型附件和成角附件,暴露可调节直型附件和暴露可调节成角附件，用于人工耳蜗植入手术，人工镫骨手术等其他中耳手术

- ★钻头：能提供配套的一次性和可重复使用的耳科钻头及侧颅底钻头。包括磨砂钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm）、切割钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm）

- 不发烫：20℃环境温度下，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40℃

- 微创钻头，15°弯曲，一体化注水系统

四、配置要求：
序号	配置要求（投标响应时请另附原厂配置清单）
1	动力系统主机（含内窥镜清洗系统及注水泵、冷却泵）1台
2	鼻科手柄 （含配套消毒盒）        1把
3	耳科电钻马达（含配套消毒盒）     1把
4	推车                             1台

五、配套耗材：

| 一次性耗材名称 | 耗材规格 | 可重复耗材名称 | 耗材规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼻科刀头 | 12度内开口 | 鼻科刀头 | 12度内开口 |
| 鼻科刀头 | 40度内开口 | 鼻科刀头 | 40度内开口 |
| 鼻科刀头 | 60度内开口 | 鼻科刀头 | 60度内开口 |
| 鼻科刀头 | 120度内开口 | 鼻科刀头 | 120度内开口 |
| 鼻科刀头 | 45度内开口 | 鼻科刀头 | 45度内开口 |
| 鼻科钻头 | 15度4MM切割钻头 | 鼻科钻头 | 15度4MM切割钻头 |
| 鼻科钻头 | 15度5MM切割钻头 | 鼻科钻头 | 15度5MM切割钻头 |
| 耳科钻头 | 包括磨砂钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm）、 切割钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm） | 耳科钻头 | 包括磨砂钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm）、 切割钻（φ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm） |