# 精子质量分析仪

一、技术参数：

- 浓度、活力动态检测模块具备相差版版与灰度版分析功能（提供医疗器械产品注册技术要求复印件）；

- * 杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

- 产品注册技术要求中采集分析时间≤1.8秒（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）；

- 精液常规分析单个样木的时间≤60 秒;

- 为了保证检测结果的准确率和重复性，产品注册技术要求中需包含精子个数的捕捉准确率，且误差不得高于±6%，精子密度、活率测定结果的CV值不得高于6%。（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

- *浓度分析准确度：对已知浓度的质控品实施分析，检验结果相对偏差维持再±5%范围内（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）；

- *精子活力自动分析：不动精子（IM）的符合率≥97%（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

- * 设备稳定性：设备连续开运行一个工作日时间内，设备对精子浓度的结果变异系数≤2.5%；（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

8.  具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。

9.  * 采集静态样品的数量：每幅图像可采集的最大静态样品数≥400个（只计算精子密度用），误差小于等于0.4%（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

10.  *设备能测定动态样品的直线速度≥400μm/s（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）

12.  * 可自动检测分析项目≥60个项目：精子总数、活动精子总数、精子浓度、精子活率、前向运动精子（PR）百分数及浓度、非前向运动精子（NP）百分数及浓度、不动精子（IM）百分数及浓度；平均曲线运动速度、平均直线运动速度、平均路径运动速度等。（需提供医疗器械产品注册检验报告复印件）

13.  操作系统：Microsoft Windows7 64位以上、数据库管理：Microsoft SQL Serevr2008或My Sql5.0以上（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）；

14.  * 可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版和第五版的标准（需提供医疗器械产品注册技术要求复印件）；

15. 配套使用一次性精子检测板、由玻璃板和专用盖片组成，玻璃板和盖片中间保持 10 微米的精度，精度误差不高过±2%。

二、硬件参数：

- 显微镜：三目相差显微镜。

- 摄像机：进口高清彩色数字摄像机，60fps（帧/每秒）任选，1280×1024高清模式。

- 主机：CPU：Inetl 酷睿十代3.6G；内存：8G DDR4；硬盘：≥1TB。

- 显示器：≥24寸，显示分辨率不低于1920×1080；

- 恒温系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。

- 打印机：彩色打印机。