# 宫腔检查镜参数

1. 适用于宫腔探查和病变治疗，如子宫内膜定位活检、子宫内膜息肉切除、妊娠物残留切除等
2. 硬性光学宫腔镜，柱状透镜，蓝宝石镜面，带器械通道
3. ★器械通道为“一”字型直通道，适配硬器械
4. ★Y型镜，最大外径≤4.4mm， 可通过≥5Fr硬性手术器械
5. 内外鞘及镜芯一体设计，无需拆装，可持续循环灌流
6. ★可高温高压消毒和低温等离子消毒
7. 视向角≥30°，视场角≤70°
8. 景深范围3～100mm
9. 工作长度≥190mm，满足临床使用需求
10. 进出水口均可单独旋转
11. 进出水均带有阻尼设计，术中可停留于任意位置
12. 双进水通道，膨宫快
13. 进水流速≥130mL/min
14. 物镜端呈斜面设计，易置入宫腔，无需闭孔器辅助
15. 双层密封设计，减少术中漏水，维持宫腔稳定压力
16. 配备剪刀、异物钳、活检钳、抓钳四把5Fr手术器械。