## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 使用科室
1 | 一次性使用活组织取样钳 | 各规格 | 与我院软性内窥镜配合使用，通过软性内镜钳道进入人体自然腔道，咬取病灶部位活组织病理分析，钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。 | 1.产品由钳头组件、连接组件和手柄组件组成。 2.主要材质为12Cr18Ni9不锈钢、07Cr17Ni7A1不锈钢、聚乙烯(PE)、ABS等。 3.1支气管镜 ： 钳头直径可选：1.8mm；可通过钳道直径2.0mm；有效长度可选：≥1200mm；具有包塑涂层。 3.2胃肠镜 ： 钳头直径可选：2.8mm、2.3mm，2.6mm；可通过钳道直径2.0mm、2.8mm；有效长度可选：1600mm、2300mm、1200mm、1800mm、2000mm、2700mm；具有包塑涂层。 4.杯口跨距具备包括：5.6mm、5.8mm、6.8mm、7.0mm、8.5mm。 5.钳杯可侧转90°，可垂直抓取组织，提供样品测试。 6.钳子杯开闭轻松灵活、不得有卡塞现象； 7.取样钳的弹簧软管应盘绕应紧密、平直，不应有明显的间隙和折区； 8.取样钳各连接部位，应能承受≥50N的轴静态拉力，无断裂或脱落。 9.无菌包装，一次性使用。 | 内镜中心
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。