## Sheet1
一、设备参数：
序号 | 名称 | 规格 | 项目概况 | 技术参数 | 数量（台） | 使用科室
1 | 微波消融系统 | 无 | 已取得国家药监局三类医疗器械注册证，与消融针配合使用，适应症至少包含肝肿瘤、甲状腺结节消融治疗。 | 1. 微波输出：一机双路输出，可双路同时运行或单路运行。 2. 输出功率：0-120W，连续可调。 3. 曲线显示：实时显示杆温、旁开温度和驻波比变化曲线。 4. 驻波监控：实时检测并显示驻波比，输出更稳定，增加安全保障。 5. 退针程序：具有一键退针程序，便于最后凝固针道。 6. 参数调取：设有一键参数调取程序，可调取上一次治疗参数，无需多次设置参数。 | 2 | 超声科、介入中心
备注 | 售后服务要求：1.整机质保不少于三年。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 3.安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 ★4.服务期内供应商承担设备的免费维修、保养、质控、校准、检测。 5.故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 6.服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。
二、配套耗材：
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 技术参数 | 预计年使用量（个） | 使用科室
1 | 一次性使用微波消融针 | 1.6x100mm | 与微波治疗仪配合使用，已取得国家药监局三类医疗器械注册证，适应症至少包含肝肿瘤、甲状腺结节消融治疗。 | 1.产品由针头、针杆、手柄、微波电缆、水管组成。 2.消融针最大功率：120W； 3.测温系统：消融针搭载杆温测温软件，配合主机系统，实时检测消融针与组织接触位置的温度，测温精度为±0.5℃； 4.超温保护系统：当消融针与组织接触位置的温度超过预设值（默认45℃）时，设备自动停止微波输出并发出报警提示，以保护患者； 5.杆温测温：具有杆温检测装置，测温范围至少30-80℃ 6.一键自检：与主机配合，可进行消融针自检，简化操作 7.消融针手柄内置芯片，实现治疗数据储存与大数据分析的数字化手术管理。 8.消融针手柄具有指示灯，术中可视化微波输出实时监控，保障手术安全。 9. 显示驻波比监控(数值)，微波输出可视化，实时监测微波输出状态。 10.无菌包装，一次性使用。 11.耗材和设备同一个生产厂家且均取得国家药监局三类医疗器械注册证，确保微波消融系统匹配性及微波输出安全有效性。 | 100 | 超声科、介入中心
2 |  | 1.6x150mm
3 |  | 1.8x150mm
4 |  | 1.8x（180-200）mm
备注 | 售后服务要求：1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。 3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。 4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。 5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。 6.如产品带量采购则按照带量采购文件执行（提供承诺函）。