CT造影注射器技术参数

| 序号 | 描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 注射通道数 | ≥3个，中间盐水左右两路造影剂 |
| 2 | 造影剂输注方式 | 滚动泵单向转动挤压管路完成注射 |
| ★3 | 注射压力 | ≤280PSI |
| 4 | 注射延时 | 0-30scc（秒），增量1scc |
| 5 | 注射速率 | 0.1-8ML/S，步距0.1ML/S |
| 6 | 注射剂量（单相） | 1~100ML，步距1ML |
| 7 | 注射相位 | 最高支持12相注射程序 |
| 8 | 注射方式 | 直接插入造影剂及生理盐水，无需针筒，无需开瓶，抽液 |
| 9 | 自动充注 | 系统自动化充盈整个内管和外管，达到可注射装置。 |
| ★10 | 远端操作屏 | ≥15寸触摸屏 |
| 11 | 压力保护功能 | 工作时自动跳出压力曲线表 |
| ★12 | 可排气消泡 | 具备无针筒高压注射器消泡装置（提供第三方检测报告或国家级证明材料） |
| 13 | 左右两路造影剂自动切换 | 支持，一边造影剂打完后自动切换至另一半。同时支持打开和关闭自动切换 |
| 14 | 更换造影剂 | 插瓶技术，杜绝造影剂外滴现象及感染机会，支持插瓶托架旋转倒下插拔药瓶 |
| 15 | 超压停止/超压降速切换 | 用户可根据实际情况选择超压先降速后停止还是超压立即停止 |
| 16 | 系统自检 | 具备系统自检功能，提示准备工作未完成情况，并自动完成准备工作 |
| 17 | 注射剂量显示 | 操作界面实时显示剩余剂量 |
| 18 | 注射时间显示 | 操作界面实时显示已注时间 |
| 19 | 配置磁吸托架 | 磁吸托架，旋转90度取瓶更加方便，无需拨动卡扣 |
| 20 | 系统管路安装方式 | 管路卡入后，自动缠入滚动泵及自动卸载滚动泵 |
| 21 | 盐水备份 | 造影剂不够时，则补充相应盐水，保证造影成功率 |
| 22 | 一键自动备妥功能 | 智能一键即可完成备妥达成可注射状态，无需记忆复杂操作步骤 |