术中电生理监测系统

一、设备技术要求：

1	测定通道数:32通道。

2	输入阻抗≥3000MΩ。

3	共模抑制比：>110dB。

4	低频滤波 0.08Hz～3kHz。

5	高频率波 10Hz～3kHz。

6	★32通道放大器。

7	微型电极连接盒和连接线缆可以热拔插。

8 每个电刺激盒上有8对高电量输出和2对低电量输出。

9 对于导联的采集电极的组合可通过全软件控制任意两个端子进行配对。

10	刺激输出端子的输出采用全软件控制输出。

11	放大器上有电极输入端子插孔，无需电极输入盒转接，也可直接插入电极线。

12	放大器上具有内置SPO2和CO2接口，便于生命信号检测。

13	主机内置扬声器，具备声音播放功能，无需外接音响。

14	可选配视频功能，能够连接显微镜画面，手术画面的显示。

15	★电刺激器具有高电量和低电量的输出，同时具备恒流和恒压两种刺激模式。

16	恒流高电刺激可输出0-100mA，恒流低电流刺激可输出0-30mA。恒压高能刺激可输出0-300V，恒压低能刺激可输出0-100V。运动诱发恒流输出0-250mA，运动诱发电压输出0-1000V。电刺激可以根据预设的增量自动增加刺激量。电刺激输出可输出200ｍA以上高能量输出。

17	可将监护仪信号接入术中监测界面中，与术中监测信号同步显示。

18	连续监测的波形发出提示音。

19	不同的通道，采集点可以设置不同的提示音。反应大的波形音量变化大、声音的频率可以根据不同的通道分别设置。

20	测定的波形的波幅潜伏期自动测量。

21	测定值如果在正常值范围以外，显示为不正常的颜色。

22	测定开始的同时自动保存显微镜或者手术的画面。

23	采集的显微镜或手术画面可以与诱发电位电位地形图叠加。

24	椎弓根螺钉专用监测功能。

25	ESU电刀探测探头：可自动哑音，并屏蔽高频电刀对自由肌电和平均叠加的诱发电位的干扰。

26	肌松监测TOF：精确的肌松监测程序，一键测量肌松代谢比，自动百分比显示数值。

27	高级刺激组合模式：可自由编辑脉冲刺激时间与相位，制定刺激方案。

28	step back average模式：在叠加波形过程中，突然遇到干扰加入，可退回到噪音之前的波形中。

二、配置要求：

| 序号 | #### 名称 | #### 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | #### 24寸一体台式机、激光打印机 | #### 各1套 |
|  | #### 设备主机 | #### 1台 |
|  | #### 32通道放大器、恒流恒压电刺激盒 | #### 各1个 |
|  | #### 微型电极连接盒 | #### 4个 |
|  | #### 耳塞式耳机、LED眼罩 | #### 各1个 |
|  | #### ESU检测探头、术中监护软件、移动推车 | #### 各1套 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |