超高清宫腔电切镜系统

| 一、主机一套 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 一体化设计 | 一台主机实现2D、3D观察，通过将影像控制单元和光源装置一体化内置在一台机器中，节省空间、降低成本。 |
| ★2 | LCD触摸屏 | 触摸屏设计，直观的操作感受。屏幕上可显示各种各样的设置值，设置和维护更加简单。可以自定义并保存多组设置值，根据术者及手术的需要，直接调出预设的设置值进行使用。 |
| ★3 | LED光源 | LED光源（4个LED灯泡设计）。LED灯泡寿命更长，降低使用成本。 |
| 6 | 自动亮度调节方法 | LED驱动电流控制 |
| 7 | 自动曝光 | 17级 |
| 8 | 图像旋转 | 内镜图像旋转180度。 |
| 9 | 预冻结 | 在冻结操作和显示前的设置时间段里捕捉到的图像中选择模糊度最低的图像。 |
| 10 | 2D数字信号输出 | 3G-SDI（SMPTE424M），HD-SDI（SMPTE292M），DVI（可以选择WUXGA，1080p或SXGA） |
| 11 | 3D数字信号输出 | 3G-SDI的B级（SMPTE424M），DVI-D（可以选择WUXGA或1080p，还可以选择并列或逐行。） |
| 12 | 用户预设 | 最多可以保存20名用户的功能设置。 |
| 13 | 测光 | 分为自动测光：根据中心的最亮部分和周边部分的；平均亮度调节亮度。峰值测光：根据内镜图像的最亮部分调节亮度。平均测光：根据内镜图像的平均亮度调节亮度。 |
| 15 | 电子缩放 | 1.0倍、1.2倍、1.5倍 |
| 17 | 对比度 | H（高）：与标准图像相比，暗的区城更暗，亮的区域更亮。N（标准） 标准图像。L（低）与标准图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |
| ★18 | NBI染色识别技术 | 特殊光染色NBI功能，可以增强粘膜表面的血管和其他组织的可视性，通过NBI功能可进行早癌的筛查。 |
| ★19 | 兼容性 | 可兼容同品牌2D防雾电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜等多种电子镜，提高设备使用效率。 |
| 二、 高清监视器一台 |  |  |
| 1 | 显示器类别 | 全高清LED背光医用监视器 |
| 2 | 尺寸 | 尺寸≥26寸 |
| 3 | 分辨率 | 分辨率最高像素≥1920*1080 |
| 4 | 信号输入 | 信号输入方式BNC复合视频信号;SVIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号 |
| 三、超轻高清摄像头一根 |  |  |
| ★1 | 摄像头 | 超轻、人体工程学设计，L型，小于等于65g |
| ★2 | NBI染色识别技术 | 特殊光染色NBI功能，可以增强粘膜表面的血管和其他组织的可视性，通过NBI功能可进行早癌的筛查。 |
| 四、等离子发生器一台 |  |  |
| 1 | 等离子发生器1台 | 16种输出模式，包括单极、双极、等离子等，可以升级超声刀，是一台通用外科能量平台。 |
| 2 | 功效 | 3档功效模式，操作方便。 |
| 3 | 报警 | 当设备出现故障时，主机发出报警声同时界面显示报错代码。 |
| 4 | 阻抗监测 | 对组织进行阻抗监测，防止组织过度碳化。 |
| 5 | 快速切割 | 高功率切割支持，切割时不会出现牵拉感。 |
| 6 | 光学视管 | 4mm，可高温高压灭菌，视野方向30度 |
| 7 | 工作把手 | 被动式 |
| 9 | 内管鞘 | 含标准闭空器 |
| 10 | 外管鞘 | 双旋阀，可旋转，8.5mm |
| 11 | 电极 | 提供多种高频电极供选折：环形/斜环形/滚球形/45°针形/按钮性/带状/剜除电极 |
| ★12 | 防堵塞 | ABS防堵塞功能，防止管道堵塞。 |
| 13 | 电缆线 | 1根 |
| 五，膨宫泵一套 |  |  |
| 六 | 工作站一套 |  |