- 动脉硬化检测仪参数

- 测量参数

1.1、★范围：包含ABI(踝臂指数)、TBI（趾臂指数）、BAI(臂踝指数)和PWV（脉搏波传导速度）

1.2、参数：DBP(舒张压)(四肢)、SBP(收缩压)(四肢)、PP(脉压差)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、ECG(心电波形)、UT(脉搏波上行时间)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、BMI(体格指数)、STI(收缩时间间隔)、ET/PEP(射血指数)、ET(射血时间)。

2、技术功能

2.1、心电部分

2.1.1、导联：第I导联

2.1.2、★心率测量范围：不低于30次/分～250次/分。

2.1.3、心率测量误差：±1次/分或±5%取最大值。

2.2、脉搏波部分

2.2.1、测定方法：空气容积脉博法；

2.2.2、脉博数测量范围：35～185bpm；

2.3、无创血压测量部分

2.3.1、检测方式示波法：具备四肢同步、单侧、单肢体 3种测量模式。

2.3.4、★血压测量范围：不低于0mmHg-280mmHg误差：±4mmHg；

2.3.7、安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测20mmHg。

2.4、心音部分

2.4.1频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)；

2.4.2增益：手动5档x1/4、x1/2、x1、x2、x4。

2.4.4时间基准和准确度：信号速度具有25mm/s和50mm/s两档可调，误差≤±5%。

3、软件功能

3.1、★双人同步检测（提供证明材料）：实现两人的同时检测。

3.2、临床数据统计：ABI统计、PWV统计，具有BAI；

3.3、病例查询功能：有多种查询方式（可按病案号、姓名、序列号、住址、出生日期）；

3.4、病历导入、导出功能：可以存放任意位置，能够生成EXCEL专业表格；

3.5、联网功能：可以保存报告单图片、保存医生意见、保存检查所见、保存检查参数；

3.6、诊断报告：自动／手动调节（方便医生出适合的打印报告）；

3.7、报告模版：内置多种报告单模版，且支持用户自定义编辑功能，满足用户对报告单的编辑需求；

3.8、★检测参数阈值标准支持用户自行设置，适应不同人群。

3.9、可连接医院网络体检软件、身高体重检测仪及条码扫描器；并可使用PDA预约功能。

3.10、充气保护在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从 260mmHg（34.7kPa）降到 15mmHg （2.0kPa）的时间不超过 10s。

3.11、充气目标值的设置：可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态。

3.12、免费提供软件升级。