骨密度仪参数

- 测量方式:全干式测量，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）。

- ★检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。测量部位：桡骨，胫骨双部位测量；

- ★配平行度角度提示软件，实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，提高检测效率；

- 超声探头的工作频率≥1.25MHZ,误差范围±15%；

- 骨声速（SOS）测量范围：2100-4800m/s；

- 随机提供校正模块测试，USB连接PC接口；

- 超声速度SOS指标：

7.1超声速度SOS误差≤±2%

7.2超声速度SOS精度≤0.3%

7.3超声速度SOS测量重复性≤1%

- 测量范围：成人/老人，儿童，婴幼儿，全自动分析得出结果；

- 检测迅速：单次测量≤10秒，重复精确测量≤30秒

- 具有中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件支持中英文切换。

- 计算参数：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

- ★具有SQV高级校准模块，可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件；

- 具有病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；

- 测量结果可导出成EXCEL格式；

- 全中文彩色报告单，并内置营养处方报告，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16等尺寸报告格式预览、打印；

- 可自定义显示报告内容，选择隐藏部分参数等；

- 多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口；

- 支持微信扫码自助下载打印；

- ★支持安卓/Windows操作系统，随机标配安卓软件，可选配安卓平板或手机实现安卓环境下的便携运行；

- 配有专业手托，方便操作者辅助定位，手托可拆卸消毒；

- ★配备不低于15寸触屏操控一体机，内置高速热敏打印机，且可配合微信二维码自助传输检测报告；

- 具备身份证读取功能；