血滤机技术参数

一、基本要求

- 可进行常规的血液透析（HD）、联机血液透析滤过（Online-HDF）、血液滤过（HF）及单超治疗的自由组合序贯治疗。

- 有可调钠程式和超滤程式，两种曲线可单独使用或合并使用，并可随时终止程式执行，满足个体化处方透析。

- 能使用任意厂家透析液配方，如碳酸盐、醋酸盐透析、碳酸盐干粉浓缩液等，连接中心供液系统。

- 装置的扩充性：出厂后可根据用户需要升级，方便的增加选配件，实现功能的扩充和增强，如中央监视系统，血容量监测，血温监测。

- ★标配无创式血压检测仪，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压、脉搏，数据直观显示在屏幕上 ；标配非侵入式联机清除率监测仪，持续监测体内尿素清除率K、累计清除血浆总量、实时透析剂量Kt/V，实时监测透析充分性；无需额外耗材及额外实验室诊断方法。

- 可设置自动开关机；

- 自动导入血路管、置换液管路，联机产生超纯置换液，无需袋装或瓶装的冲洗溶液，可进行全自动在线预冲，在线追加量，在线回输，程序一键启动，运行过程具有剩余时间提示；

- 具有紧急按钮，紧急情况下实现自动终止超滤、自动测量血压、自动追加补液、自动降低有效血流量。

- ★血路管及透析器开放，可兼容国家集采血液滤过耗材。
二。技术参数：

1、 具有防触电保护功能，配有备用电池，停电时，可维持设备全功能继续运转时间≥15min。 
2.供水：进水压：0.15-0.6Mpa（1-7bar），水温：5-30℃；要求符合现有的国际和国家标准水质。 
3. 压力监测：

动脉压监测:-300mmHg～+280mmHg，精确度：±10%。 
静脉压监测:-100mmHg～+550mmHg，精确度：±10%。 
5、TMP显示范围：－60～+520mmHg。
6..血流量控制范围：50～500ml/min，精确度：±10%。 
7、置换液流速：0.3～20L/h (0-30)
8. 肝素泵

流量范围：0～9.9ml/h。
注射器型号：10ml或20ml通用注射器。
9.超滤控制

超滤率：0.0～4.0L/H。
超滤量精度：±1%（0.1）。
10. 透析液
流速：0～700ml/min。
温度：34～39℃可调。
电导度及精度：12.8～15.8mS/cm（25℃）, 精确度：±0.1mS/cm。

11.漏血监测：红外线探测方式, 探测精度：0.5ml/min。

12.空气探测：超声波检测,

13. 清洗消毒：热消毒（同时可与反渗水联机热消毒）；化学消毒；

消毒时间需在50分钟内完成。

- 一次性补液注入功能：设置范围40-500ml/min，自动累计总补液量功能。

- 信息记录：具备装置的设定，报警，操作信息记录功能

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |