血液透析机技术参数

- 基本要求：

常规血液透析，同时具备：

①单纯超滤治疗

②单针、双针透析

③碳酸盐、醋酸盐血液透析，干粉透析

④配备中央供液系统，A/B透析液吸取或CDDS供液系统两种模式。

⑥联机软件：能采集治疗数据（使透析治疗管理数字化）

⑦配备在线血压监测、KT/V监测

⑧有可调钠及超滤程序选择，可单独或配合使用

⑨选配可扩充模块功能：BVS自动监控血容量等

二、技术要求：

1、电源：单项220V 50、60HZ

防触电保护类型：１级、Ｂ型、OPS后置电源支持15分钟

2、供水条件： 进水压力：0.12—0.6MPa

进水温度：5—30℃

水质：必须符合当前的国家或国际标准

3、透析液流量：300—700ml/min,标准为500ml/min

透析液浓度范围：12.8—15.5ms/cm2

透析液温度：35—40℃

透析液配方：可与多种机型通用

- 血流量：40—600ml/min，精度≤±10%

- 压力监测：动脉压力：-300 mmHg — +250mmHg

静脉压力：-50mmHg — +500mmHg

跨膜压：－50mmHg — +500mmHg

精度：±10%

6、超滤控制：超滤量：0—4L/h

精度：±30ml/h

7、气泡监测器：超声波式

8、漏血监测器：光电式（红外线控测）

9、肝素控制：控制范围：0.1―10ml/h

注射器尺寸：10ml或20ml

肝素预停时间可设定

10、消毒方式：热消毒同时需可反渗水热消毒

化学消毒：次氯酸钠，或机器专用消毒液

消毒时间：具备快速消毒功能（30分钟左右完成）

三：数量：5台