糖基化终产物无创检测系统技术参数

- 产品适用范围：通过检测人体糖基化终产物积聚水平，临床应用于糖尿病的筛查。

- 检测方式：利用特定激发 / 发射波段的荧光强度与组织内的糖基化终产物积聚量正相关的原理，采用安全光源激发，根据获得的光学信号来反映糖基化终产物的积聚量，进而实现糖尿病的早期预警和并发症风险评估。

- 单次测量时间：≤2分钟/次

- 示值重复性：≤±2％

- 准确性：敏感性≥80%，特异性≥89%

- 操作方式：全中文操作平台，支持外接鼠标、键盘

- 激发光源波长：350nm至420nm，宽带光源波长：420nm至600nm

- 防电击类型、程度分类：≥II类BF型

- 输出指标：糖基化终产物累积量、糖尿病风险分值、糖尿病微血管病变风险分值，糖尿病大血管病变风险分值

- 技术特点：早期预警、并发症风险评估、安全、无创伤、无需空腹、无需脱鞋脱袜

- 数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印

- 连续工作时间：≥8小时

- 数据存储：存储器实时存储

- 报告输出：检测报告自动生成

- 项目安徽有物价收费，并提供相关证明文件