生物刺激反馈仪技术参数

一、适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

二、设备技术要求：

- 四通道主机，包含电刺激通道、肌电采集通道和参考通道等接口；

- ★采用无线传输方式，可实现无线生物反馈，开启模拟生活场景下的生物反馈训练；

- 设备工作时，主机屏幕上能够显示实时电流，可分别调节各个通道的电流大小；

- 可实现≥8部位治疗方案的开展，且各部位电流独立；

- 肌电测量范围：10μV~2000μV(r.m.s) ；

- 输出电流最小可调节步长50 µA；

- 最小刺激频率：1Hz；

- 最大脉冲宽度≥1000μs；

- 刺激/休息时间≥30s可调，最小可调节步长1s；

- 配置中须包含一次性使用无菌阴道电极。

- ★多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估，可智能解读评估报告≥五种评估结果；

- ★情景评估模式：通过无线传输功能，可实现实际生活情景下的盆底功能评估；

- ★Glazer评估可依据评估结果和患者症状，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

- 电刺激模式须包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激及经皮神经电刺激；

- 神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激具有尿失禁、盆腔器官脱垂、便秘、大便失禁等专业治疗方案；且肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并可选择手动阈值模式或自动阈值模式；

- ★经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；

- 包含促进血液循环、静脉曲张、瘢痕淡化等常见问题的治疗方案；

- 自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

- 标准Kegel训练方案包含对快肌、慢肌的分别训练；

- 游戏训练开始前有热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程；

- 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

- 数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

- 支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；

- 配套使用耗材开放。

- 耗材用量：

| - 序号 | - 耗材名称 | - 预计三年使用数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 直肠电极 | - 900 |
| - 2 | - 一次性无菌使用阴道电极 | - 300 |
| - 3 | - 阴道电极 | - 90 |

四、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |