呼吸康复训练仪技术参数

★1、产品具有呼吸肌力测定和呼吸功能评定、呼吸训练、 振动排痰、 肺通气量检测、 数据采集、储存、打印等功能。

★2、产品名称、适用范围（或预期用途）及产品的实际功能必须与注册证相符。

3、 呼吸肌力评估：测评PIF（最大吸气流速）、MIP（最大吸气压）并按MIP数值自动判定患者肺功能状态，掌握呼吸健康状况。

4、具有呼吸训练功能装置

通过主机软件系统对呼吸训练进行控制，自动生成或手动设定吸气负压值，定制个性训练方案，满足患者不同阶段训练需求。吸气负压值范围：3cmH2O-200cmH2O。

5、具有震荡呼气正压（OPEP）排痰功能。

6、设备具有软件功能。

7、呼气流量检测至少包含：第一秒内呼出容积（FEV1.0）、用力肺活量（FVC）、FEV1.0/FVC、呼气峰流速。

8、振动排痰至少包含:呼气有效次数、呼气振动频率、呼气气流正压等。

9、具有用户访问控制

DB9 接口：通过串口线与 PC 连接，实现运行调试信息输出

RJ45 接口：通过网线与 PC 连接，实现数据传输

OTG 接口：通过 USB 线与 PC 连接用于烧录系统

USB 接口：用于导出 txt 格式测量报告

10、呼气峰流速误差:呼气峰流速测量值与屏幕显示值的最大允许误差不超过±10L/min（±0.17L/s），或者读数的±10%，取两者较大值。

11、呼气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

12、第一秒内呼气容积:第一秒内呼气容积测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

13、用力肺活量误差:用力肺活量测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±10%及以内。

14、吸气峰流速误差:吸气峰流速测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

15、吸气流量线性度:两次相邻测试流量的平均值误差的差值不超过两次测量最大值的5%。

16、深吸气容积误差:深吸气容积测量值与屏幕显示值的误差在读数的±10%及以内。

17、吸气负压显示误差:吸气负压显示测量值与屏幕显示数值的误差在读数的±5cmH2O及以内。