高速涡轮手机技术参数

1. 手机转速：≥320000 rpm。
2. 工作气压：工作气压2.5-2.7 Bar。
3. 机身材质：机身材质选用黄铜加合金镀层。
4. 接口类型：4孔快接头，手机可360度旋转。

★5.车针锁紧装置：非三瓣簧车针夹持设计，车针旋转自动锁紧设计，车针旋转工作时，内部卡簧使得车针越旋越紧。

★6.冷却喷雾：单点喷雾、水气分开冷却喷雾，精准控制冷却喷雾位点，有效保证对车针及整个操作术区充分冷却。

★7.振动消除系统：配备振动消除系统。

★8.按压式按钮换针方式。

9.手机润滑保养方式及配件：手机尾部注入润滑剂，每只手机均标配至少一支润滑剂注油笔。

10.功率：最大输出功率12W。

11.噪声：≤60分贝。

12.灭菌: 可135℃高温高压灭菌。