半导体激光治疗仪参数

适应症：设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛。

1、激光器工作介质:GaAlAs半导体激光器。

2、产品类别：医疗器械分类目录09类(物理治疗器械),激光器分类:4类。

3、输出模式:光纤输出。

★4、治疗激光波长：980nm±10nm。

★5  单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0-15W，微调步进0.1W。

6、激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²。

★7、激光输出手柄出光口3cm 处光功率密度：＞2200mW/cm²。

8、指示光波长：650nm±20 nm，指示光功率：＜5mW，指示光亮度可调节。

9、输出方式：手持式手柄按钮开关操作。

10、距离出光口 5cm 处的光斑直径:40mm。

11、脉冲模式脉宽：1ms–999 ms，步进1ms。

12、脉冲模式频率：1Hz–500 Hz ，步进1Hz（需提供检测报告）。

13、 工作方式：连续模式、脉冲模式等。

14、屏幕：≥10寸智能高清触控大屏，屏幕亮度可调整，中文显示和输入法。

15、定时器 ：0-60min，设置步长1S。

16、治疗导引：可播放教学视频，人体图谱（视频）。

17、治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案 。

18、储存空间：患者库数据≥100个。

19、激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30% 。