心脏自主神经功能多参数检测系统技术参数

| - 1. | - 硬件部分参数 |
| --- | --- |
| - 1.1 | - ≥24英寸高清显示屏，分辨率≥1920*1080 |
| - 1.2 | - 全触屏操作； |
| - 1.3 | - 作业系统支持windows 10或同等以上作业系统； |
| - 1.4 | - 设备具备无线联网功能，可远程查看检查病例及检查数据； |
| - ★1.5 | - 可进行倾斜试验 |
| - 1.6 | - 配备台车，有收纳抽屉可储放动态心电记录单元、呼吸检测单元等设备，并带四轮独立脚刹； |
| - 1.7 | - 主机系统支持蓝牙5.1及以上标准，通过蓝牙与动态心电记录单元、呼吸检测单元无线连接进行数据的实时、同步交互传输； |
| - 1.8 | - 动态心电记录单元 |
| - 1.8.1 | - 动态心电记录仪，可穿戴、可无线实时连续监测，同时采集存储患者在静态及动态下的心电波形等信息； |
| - 1.8.2 | - 支持通用型一次性心电电极贴片 |
| - 1.8.3 | - 支持蓝牙传输并同步显示心电波形、实时心率等心电数据； |
| - 1.8.4 | - 动态心电记录仪具有内部电源，持续监测时间≥24小时； |
| - 1.9 | - 血压检测单元 |
| - 1.9.1 | - 全自动预设无创血压检测技术，与自主神经检测流程保持自动同步； |
| - 1.9.2 | - 步进式示波振荡法； |
| - 1.9.3 | - 具有双泄气阀，当气压超过限值时，会启动快速泄气功能，压力从34.67kPa （260mmHg）降到2kPa（15mmHg）的时间≤10s； |
| - 1.10 | - 呼吸检测单元 |
| - ★1.10.1 | - 测量范围：0 mmHg～80 mmHg；包括正压和负压部分检测； |
| - 1.10.2 | - 测量精度：15～80 mmHg，精度±2 mmHg； |
| - 1.10.3 | - Valsalva（临床生理实验）动作以及深呼吸试验部分均需使用具有过滤膜的一次性咬嘴； |
| - 1.10.4 | - 采集Valsalva（临床生理实验）动作中实际受试者吹气压力，并实时、同步通过屏幕画面反馈给受试者，具备声音、图像指引；具有吹气压力过程质控功能。 |
| - 1.10.5 | - 实时、同步采集深呼吸试验中实际受试者呼吸气流，并在屏幕中描记出真实的吸气相的负压波形和呼气相的正压波形，具备声音、图像指引；深呼吸过程具有气压质控功能。 |
| - 1.10.6 | - 呼吸检测单元具有≥1.4英寸及以上液晶屏幕，可显示实时呼吸数据； |
| - 1.10.7. | - 无线蓝牙实时同步传输呼吸压力及呼吸波形等呼吸数据； |
| - 2. | - 软件系统参数 |
| - 2.1. | - 可进行Valsalva（临床生理实验）试验、深呼吸试验、倾斜试验，对呼吸、心率、血压等检测数据进行实时同步监测、计算、处理分析 |
| - ★2.2. | - 直立位低血压阳性结果判定标准可按使用者需求配置选择不同标准。 - 标准一：收缩压下降≥ 20 mmHg 或舒张压下降≥ 10 mmHg； - 标准二：收缩压下降：正常 ≤10 mmHg；临界 11-29 mmHg；异常 ≥30 mmHg |
| - 2.3. | - 可同屏同时显示倾斜试验、Valsalva动作试验、深呼吸试验各试验模块，包括：试验进程、心电波形、心率、无创血压、Valsalva动作指数、呼吸相等数值或波形信息； |
| - ★2.4. | - 具有自动标注并剔除干扰噪声造成的无效数据段，并能够在屏幕上显示被剔除数据； |
| - ★2.5. | - 支持人工复核，允许使用者自主筛选及完善识别，并形成新的报告，且原始报告留痕可追溯； |
| - 2.6. | - 试验数据自动存储，一键智能生成彩色图文报告，检验报告内容包含Valsalva动作指数、深呼吸心率差、倾斜试验收缩压和心率变化的检测结果和HRV心率变异分析报告，HRV心率变异分析报告包含HR曲线图、RR间期曲线图、RR间期直方图、Poincare散点图、DFA图、时变频谱图、HRV频域分析和HRV时域分析等； |
| - 2.7. | - 时域分析：时域参数包括平均心率（Mean HR）、心率标准差（SDNN）、相邻的两个正常心跳之间差异的标准差（SD）、心率变异均方根（RMSSD）、大于50毫秒所有心跳次数的百分比（PNN50）等； |
| - 2.8. | - 频域分析：频域参数总能量（TP）、极低频（VLF）、低频（LF）、高频（HF）、低频高频比例（LF/HF），能量光谱密度图(PSD)等； |
| - ★2.9. | - 非线性分析：具备心率变异离散图及DFA（去趋势的波动分析）并提供α1以及α2数值, 分析心跳分布的短轴(SD1)心跳分布的长轴(SD2), 提供时间变化频谱图（Time-varying spectrum ），评估自主神经功能； |
| - 2.10. | - 能够建立和修改病人信息，包括姓名、出生日期、性别、诊疗卡号等；病人信息检索、查看、管理功能，回看历史试验报告以及试验过程完整数据； |