## 玻片扫描仪技术参数

1、扫描类型：全自动一键式扫描。

2、物镜：物镜数值孔径≥0.75；

3、单次可加载切片数≥5张；扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机

4、明场扫描速度：≥20倍扫描，组织面积≥15mm*15mm，扫描时间≤40s；

5、扫描图像分辨率：≥20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；≥40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素；

6、平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，Z轴重复定位精度≤10nm，X、Y轴重复定位精度≤50nm；

7、全自动一键扫描，初次扫描成功率≥99.8%；

8、数字切片必须为单一文件，非多文件组成文件包形式；

★9、设备可升级多色荧光扫描模块，最高匹配8色荧光。

10、支持识别切片标签：打印数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片；

11、对每张明场切片可以进行图像质量0-100分的智能评分，排查不合格图像；

★12、设备支持后续升级人工智能诊断软件，需提供至少3份与该扫描仪同一制造商获得的智能分析软件的二类医疗器械注册证；

13、可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片；

14、阅片支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机进行切片浏览；

15、支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片；

16、切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)；

★17、支持扫描后数字切片的云平台服务，支持自行注册账号，实现数字病理切片及其他数据上传，并以网页或二维码方式分享切片、病例等。