**轮转切片机参数**

★1设备纯机械设计。

2.切片厚度：1-60μm。

3.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm。

4.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。

5.水平进样幅度：≥24mm。

6.垂直样品行程：≥70mm。

7.静音样品回缩：40μm。

8.最大样品尺寸（L×H×W）：≥50×50×30mm。

★9.手轮为弹簧原理平衡系统（非配重块方式），手轮平滑。

10.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向。

★11须配同品牌通用样品夹、超大样品夹。

12.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本。

13.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。

14.具备储物盘功能，方便放置常用工具。

15.刀座采用双导轨结构设计（非燕尾槽设计），便于前后移动及锁定。

16.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。

17.手轮有2个独立的安全锁定系统。

18.快速转换样本夹，可单手操作。

★19.机身具有切片厚度调节旋钮非触摸屏，精确直观方便操作。

20.可配置同一品牌刀片。

21.质保期不少于三年