# 咽鼓管压力测量仪技术参数

一、用途：用于咽鼓管压力测试以评价咽鼓管功能状况

二、技术参数：

- 1.设备组成：咽鼓管压力测量仪主机、鼻压连接管、耳压连接管、控制设备及软件等。

- 1.1 主机尺寸：36×28.8×16cm，重量：3.5kg(是否需要，确实需要建议调整为主机尺寸：≤40×30×16cm，重量：≤3.5kg)

1.2 频率：50Hz；

1.3 输入功率：40VA

- 1.4声音等级 ≤45 dBA

- 2.★测试压力：运行压力连续可调，提供压力范围：0mbar～60mbar。

- 3.★调压杆可对外耳道压力进行微调节

- 监测模式：正常模式和鼓膜穿孔模式。
5. 监测范围：压力监测范围：0～100mbar；常规检查≥3个压力：30mbar、40mbar、50 mbar等。

- 6.★监测结果包含鼻咽部数据和耳部数据两部分显示，可自动或手动计算R值、上升时间、最高点、开始下降处等参数；客观数值评价咽鼓管功能状况：

0＜R＜1 ：咽鼓管正常开放

R＞1  ：咽鼓管延时开放

R=0   ：咽鼓管未开放
7. 主机能够通过USB线与控制设备连接，将压力数据传送至专用软件。
8. 耳压输出口与鼻腔压力输出口不可互换。

9. 软件
9.1 测量仪具有检验结果输出功能；

9.2 可存储和查询检测结果；

9.3 具有患者信息管理功能；

9.4 检测结果可经打印机打印输出；

9.5 运行压力连续可调，设定值显示在压力计上；气压输送至鼻腔为压力计上显示的读数；USB 端口将数据从主控板传递给上位机软件；

9.6 具有设备故障提示功能；压力曲线异常提升功能；

三、产品配置：1、主机；2、鼻压连接管；3、耳压连接管；4、显示器