视频眼震电图仪招标参数

一、红外视频目镜

- 1、图像通道数：≥4个（水平x 2+垂直x 2），2个摄像机同时采集双眼四个通道图像

- 2、图像传感器：≥1/3英寸CMOS

- 3、图像分辨率：≥320×240像素

- ★4、图像采样率：≥120 Hz

- 5、图像帧率(F/S)：≥120 FPS

6、内置凝视灯：≥2个（左右各一个），波长591nm

- 7、目镜佩戴方式：自锁松紧带式

二、vHIT目镜

- 1、图像传感器：≥1/3英寸COMS

- 2、图像帧率（F/S）：≥400fps

- ★3、采样率：≥400Hz

- 4、图像分辨率：≥320×200像素

- 5、内置凝视灯：≥1个，波长591nm

- 6、目镜佩戴方式：自锁松紧带式

- 7、9轴陀螺仪输出速率：≥1kHz

- 8、避光设计：双遮光罩

三、LED液晶视靶

- 1、视觉诱发：全视野强化刺激

- 2、双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示

- 3、定标（校准）：≥5点

四、无线射频遥控器

- ★可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项

- 五、冷热气喷枪

- 1、输出气体温度范围：冷气：12℃ ~ 37℃；热气：37℃ ~ 50℃

- ★2、输出气体温度准确度：±0.3℃

- 3、刺激时长：1 ~ 120s

- 4、输出气体流量：4 ~ 12L/min

- ★5、图像采集功能：通过USB摄像机采集耳道鼓膜图像

- 六、软件要求

- ★1、瞳孔识别：AI生物识别技术，瞳孔智能锁定

- ★2、检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、vHIT等

- 3、同时具备：时间和位置双随机扫视；多速视动；多频跟踪；平稳跟踪分别计算向左、向右的跟踪瞬时增益；实时显示头位旋转角度；操作判定可自定义设置，自动判断vHIT操作数据是否有效；一键自动分析；检查视频实时录制及慢放；瞬时增益比或平均增益比计算增益；扫视波数据筛选；具备频率-增益图谱；两种非对称性比值算法，五组半规管数据匹配对比等

- 4、眼动刺激信号：

信号种类：方波、正弦波、锯齿波

方波函数：角度1°~30°可调；频率0.1~1Hz可调

正弦波函数：角度1°~30°可调；频率0.1~1Hz可调

锯齿波（匀速度）：角速度1°/s~60°/s可调

锯齿波（正弦式）：角速度1°/s~60°/s可调；频率0.1~1Hz可调

七、其他配置要求

计算机：台式机，≥23英寸液晶显示器

视靶：≥55英寸LED视靶

无线遥控器

外设打印机